## standardi OVO
STANDARDI ZAŠČITNE OPREME
Kratka oznaka | Naziv zaščitnega sredstva | Skladnost /kratek opis | OPOMBA
Zaščitne maske FFP3 | MASKE RESPIRATORNE, MEDICINSKE, TIP FFP3 | Standard EN 14683:2019 +AC:2019 in EN 149:2001+AC:2019, priložena oba test reporta, izdelana s strani evropskega laboratorija ali s strani mednarodno akreditiranega laboratorija iz tretje države, ki je akreditiran v okviru združenja IAF in ILAC, uredbo 2017/745, SRN številka proizvajalca, CE
Zaščitne maske FFP2 | MASKE RESPIRATORNE, MEDICINSKE, TIP FFP2 | Standard EN 14683:2019 +AC:2019 in EN 149:2001+AC:2019, priložena oba test reporta, izdelana s strani evropskega laboratorija ali s strani mednarodno akreditiranega laboratorija iz tretje države, ki je akreditiran v okviru združenja IAF in ILAC, uredbo 2017/745,SRN številka proizvajalca, CE.
Zaščitne maske IIR | MASKE KIRURŠKE, TIP II R | Trislojne ali več slojne, podana izjava o skladnosti ter o uredbi 2017/745 in standardom EN 14683,priložen test report, ki je izdelan s strani evropskega laboratorija ali izdelan s strani mednarodno akreditiranega laboratorija iz tretje države, ki je akreditiran v okviru združenja IAF in ILAC, SRN številka proizvajalca, CE.
Zaščitne maske tip I/II | MASKE KIRURŠKE, TIP I / TIP II | Standard EN 14683:2019+AC:2019, izjava o skladnosti z uredbo 2017/745.
Zaščitna očala vodotesna | OČALA ZAŠČITNA | EN 166-2002 in zahteve iz kategorije III.c priloge I. Uredbe (EU) 2016/425
Zaščitni vizir | VIZIR ZAŠČITNI | EN 166-2002 in zahteve iz kategorije III.c priloge I. Uredbe (EU) 2016/425
Zaščitni kombinezon TYVEK | KOMBINEZONI ZAŠČITNI | EN 14605:2005+A1:2009 ter direktiva MDD 93/42/EGS in uredbo (EU) 2016/425 | Stroka priporoča za delo s Covid bolniki uporabo zaščitnih plaščev.
Zaščitni plašč / pokrivalo za telo | PLAŠČI ZAŠČITNI | EN 13795 (priložen test report izdelka), EN 13485, EN 15223, ISO13485:2016, CE, uredba 2017/745 in izjava o skladnosti. Plašč naj bo narejen iz SMS, varjeni šivi, širina plašča mora prekrivati hrbet v celoti, dovolj dolgi trakovi za zavezovanje v pasu in predelu zatilja, na zatilju je lahko tudi velcro trak, ki pa mora biti primerne dolžine vsaj 6 cm, kategorije II ali III, manšete na roki morajo biti vsaj 6 do 8 cm.
Predpasnik / z rokavi | PREDPASNIKI Z ROKAVI, | CE oznako, ISO 13485, skladen z uredbo 2017/745, v celoti narejen iz tekočinsko nepropustnega materiala (100% polietilen), vodoodporen.
Pokrivalo za glavo | POKRIVALA ZAŠČITNA | Skladno z uredbo 2017/745 ali skladno z uredbo 2016/425, oznaka CE
Zaščita za obuvala | PREVLEKE ZA OBUTEV | Direktiva MDD 93/42/EGS ALI uredba (EU) 2016/427 | Za delo s covid bolniki stroka zaščite za obuvalo več ne priporoča.
Rokavice nitril | ROKAVICE NITRILNE | Rokavice za srednjo in visoko zaščito; tip A ali tip B, kakovost končnega izdelka se preverja po modulu C2 ali modul D, EN 455-1/2/3/4, ISO 21420:2020, EN 16604:2004, EN ISO 10993-10, EN374-1,2,3,4 in 5, CE, uredbo 2017/745, uredbo 2016/425, A@L 0,65 ali manj, dolžina rokavice od 280 do 310 mm, podaljšane rokavice, debelejše (debelina na prstu 0,17 mm, na dlani 0,14 mm, na manšeti 0,10 mm).
Razkužilo za roke 0,5l | SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE ROK, 500 ml | EN 14476,EN 14348, EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348