## Slide 1: Kalibracije delovnih etalonov na področju naftnih derivatov
Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev
12. November 2025
dr. Matjaž Gaber
Urad RS za meroslovje

## Slide 2: Vsebina
Kalibracija skale delovnih etalonov
Podajanje standardne deviacije rezultatov kalibracije na kalibracijske certifikate

## Slide 3
Vn = 100 L
(99 988 ± 25) mL
tr = 12,5 °C
Dosedanja praksa

## Slide 4
(99 988 ± 25) mL
Pomanjkljivosti pristopa:
Običajno je odčitek različen od 0.
Vrednost prostornine pri poljubni oznaki je neznana.
Vrednost merilne negotovosti prostornine pri poljubnem odčitku je neznana.
Dosedanja praksa

## Slide 5
Kalibracija v vsaj 5 smiselno izbranih točkah na skali delovnega etalona
Nov pristop
Oznaka na skali /% | Prostornina /mL | U /mL
-1 | 98987 | 22
-0,5 | 99487 | 22
0 | 99987 | 22
0,5 | 100487 | 22
1 | 100987 | 22
Rezultat:

## Slide 6
Oznaka na skali /% | Prostornina /mL | Pogrešek /mL | U /mL
-1 | 98987 | 13 | 22
-0,5 | 99487 | 13 | 22
0 | 99987 | 13 | 22
0,5 | 100487 | 13 | 22
1 | 100987 | 13 | 22
Rezultat:
Pogrešek je po celotni skali enakomeren:
Ukrepi pri uporabi etalonske posode niso potrebni.
Spremembe pri analizi merilne negotovosti niso potrebne.

## Slide 7
Rezultat:
Pogrešek je po celotni skali neenakomeren (razdalja med razdelki je manjša kot bi morala biti):
Če se uporabijo direktni odčitki s skale, rezultati kontrole ne bodo v škodo končne stranke.
Spremembe pri analizi merilne negotovosti so glede obvladovanja pogreškov priporočene.
Oznaka na skali /% | Prostornina /mL | Pogrešek /mL | U /mL
-0,5 | 99521 | -21 | 17
-0,3 | 99716 | -16 | 17
0 | 100007 | -7 | 17
0,3 | 100299 | 1 | 17
0,5 | 100494 | 6 | 17

## Slide 8
Rezultat:
Pogrešek je po celotni skali neenakomeren (razdalja med razdelki je večja kot bi morala biti):
Če se uporabijo direktni odčitki s skale, so rezultati lahko v škodo končne stranke.
Spremembe pri analizi merilne negotovosti so glede obvladovanja pogreškov potrebne.
Oznaka na skali /% | Prostornina /mL | Pogrešek /mL | U /mL
-0,5 | 99394 | 106 | 12
-0,3 | 99630 | 70 | 12
0 | 99984 | 16 | 12
0,3 | 100338 | -38 | 12
0,5 | 100574 | -74 | 12

## Slide 9
Možne spremembe, če razdalja med razdelki na skali ni ustrezna:
Zamenjava skale merila.
Povečanje prispevka nekorigiranega pogreška k merilni negotovosti.
Sprememba mej sprejemljivosti odčitka.
Uvedba korekcije odčitka.

## Slide 10
Podajanje standardne deviacije na kalibracijskih certifikatih
Do sedaj
Novo

## Slide 11
Podajanje standardne deviacije na kalibracijskih certifikatih
- Tip A
- Tip B
- Število ponovitev
- Standardna deviacija
Uporabnik običajno izvede le eno ponovitev:
Pri kalibraciji
Pri uporabi

## Slide 12
Podajanje standardne deviacije na kalibracijskih certifikatih
Pri kalibraciji
Merilna negotovost pri uporabi
Pri uporabi

## Slide 13
Podajanje standardne deviacije na kalibracijskih certifikatih (poudarki)
Merilna negotovost podana na kalibracijskem certifikatu je za običajno uporabo podcenjena.
Z dodatnimi podatki na certifikatu je negotovost mogoče ustrezno ovrednotit.
Dodatni podatki so zahtevani na podlagi aktualnih vodil Euramet cg-21 in cg-19.

## Slide 14
Hvala za pozornost.
dr. Matjaž Gaber
Urad RS za meroslovje
matjaz.gaber@gov.si