JAVNA OBRAVNAVA

Predloga PRAVILNIKA

o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

V tem dokumentu so zbrane vse pripombe, mnenja in predlogi, ki so jih v času javne razprave zainteresirane pravne in fizične osebe posredovale na URSJV.

Pripombe, mnenja in predlogi so zbrani po poglavjih oz. členih Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti.

| Številka | Poglavje / člen | Pripomba | Odgovor URSJV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | splošno | Poleg spodnjih komentarjev nas zanima, kdo je pri pripravi pravilnika sodeloval predvsem iz stroke (industrijska radiografija). Nasprotujemo dodatnemu zaostrovanju pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti, saj znižuje konkurenčnost dejavnosti, favorizira večje institucije, birokracija pa ne zagotavlja nobene večje praktične varnosti. Prav tako vas pozivamo, da nam glede novosti pošljete ustrezne predloge dokumentov, kjer so navedene vsebine, ki jih lahko praktično uporabimo pri izvedbi (delovni postopki, evidence ipd.). | Spremembe pravilnika so bile pripravljene na osnovi priporočil IAEA, in sicer dokumenta SSG-11 Radiation Safety in Industrial Radiography pri katerem je sodelovala mednarodna skupnost, in sicer strokovnjaki iz področja industrijske radiografije. Pravilnik sledi dobri mednarodni praksi, standardom in priporočilom, ki jih želimo uveljaviti tudi pri nas. Industrijska radiografija je ena od najbolj tveganih in sevalno obremenjujočih dejavnosti, zato morajo biti zahteve zanje strožje kot za ostale dejavnosti in s tem sledimo stopenjskemu pristopu. Delovne postopke mora izdelati izvajalec sevalne dejavnosti glede na specifiko dejavnosti in organizacije. V vašem primeru bo potrebno vaše postopke za delo le dopolniti z vsebinami, ki bodo sedaj v novem pravilniku bolj podrobno določene. |
|  | preambula | SPLOŠNI KOMETAR: brez zamere, ampak dobil sem občutek, da bi se pooblaščene izvedence lahko malo prej vključilo v postopek priprave. ZVD je bil z URSJV sicer v stiku s kakšnimi predlogi že vsa leta od sprejetja JV2SV2, sedaj smo osnutek zasledili šele v fazi na e-demokracija. Prav tako je "novo" poglavje o industrijski radiografiji zelo zmedeno, zahteve se ponavljajo, vsebina je zmedena in ne sledi nekemu logičnemu zaporedju. Prav tako so nekatere zahteve absurdne in popolnoma nesmiselne, da ne rečem nemogoče za praktično delo. | Poglavje o industrijski radiografiji je že del obstoječega pravilnika. Sedaj so bile vsebine le dodane na osnovi priporočil IAEA, in sicer dokumenta SSG-11 Radiation Safety in Industrial Radiography pri katerem je sodelovala mednarodna skupnost. Strinjamo se, da je sprememb na tem področju sorazmerno veliko, vendar menimo, da so upravičene in potrebne ter da bodo prinesle izboljšanje varnosti na tem področju. Domače in tuje izkušnje dokazujejo, da je potrebno na tem področju zmanjšati možnosti za napake in uvesti ukrepe, ki bodo povečali varnost pri izvajanju industrijske radiografije. Odgovori na vaše pomisleke glede logičnega zaporedja, absurdnih in nesmiselnih zahtev bodo pojasnjeni v nadaljevanju pri vaših konkretnih pripombah. |
|  | preambula | SPLOŠNI KOMENTAR: Pravilnik je precej bolj usmerjen v industrijske vire sevanja, to je veljalo že za prejšnjo izdajo pravilnika, ta pa vključuje še več dodatnih specifik in zahtev izključno za industrijske vire, s poudarkom na industrijski radiografiji. Moje mnenje je, da se z vidika varstva pred sevanji tudi v medicini uporabljajo različni viri sevanja z različnimi specifikami in morebitnimi dodatnimi zahtevami, z vidika varstva pred sevanji, ki pa jih v tem pravilniku ni oz. niso niti omenjene. Npr: pravilnik ima posebne zahteve za izvajanje industrijske radiografije, nima pa jih za terapevtske medicinske naprave, interventne medicinske rentgene, itd. V pravilniku sedaj močno prevladujejo zahteve za industrijsko radiografijo, ki bi jih glede na količino lahko vključili tudi v ločen pravilnik le za industrijsko radiografijo, kar bi bilo enostavneje in pregledneje, predvsem za ostale dejavnosti. Najbrž bi bilo smisleno sploh ločiti Pravilnik za industrijo in Pravilnik za medicino. Edino kar je morda še skupno obema upravama so odprtri viri sevanja, ki se pojavljajo v raziskovanju in nuklearni medicini. | Specifične zahteve za uporabo virov v zdravstvu so v Pravilniku o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene (v nadaljevanju SV3) Pripomba je delno upoštevana in so nekatere vsebine prenesene iz Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (v nadaljevanju JV2/SV2) v SV3. Popolna ločitev zahtev za industrijo in zdravstvo ni mogoča zaradi zahtev Službe vlade za zakonodajo in trenutnega ZVISJV. V pravilniku je uporabljen stopenjski pristop kar pomeni, da za dejavnosti kjer je tveganje večje je tudi več zahtev in zato je za industrijsko radiografijo toliko več zahtev. |
|  | 2. člen | Treba bi bilo bolje definirati pojem industrijske radiografije, trenutno imamo vedno težave s terenskim slikanjem "sumljivih bomb" oziroma podobnih stvari, kar izvaja denimo Policija, Slovenska vojska in SOVA.. Vsekakor pregledi predmetov, kot jih izvajajo v MORS ali v Policiji niso industrijska radiografija. Zato predlagamo izraz industrijsko presevanje. - Izraz »Industrijska radiografija« se dopolni kot sledi: Industrijska radiografija je neporušitvena metoda preiskave težje presevnih predmetov z uporabo radionuklida ali rentgenske naprave, s katero se izdela radiografska slika notranjosti predmeta z namenom odkrivanja, prepoznavanja in analizo morebitnih nepravilnosti ali napak. | Upoštevano. |
|  | 2. člen | - Doda se pojasnilo novega izraza: Naprava za industrijsko radiografijo z zaprtim virom je skupek več elementov, ki služi za izvedbo industrijske radiografije. Vir sevanja je zavarjena kapsula z radioaktivnim materialom. Kapsulo se vstavi v nosilec vira, ki ima na eni strani priključek za prožilni kabel. Nosilec je vstavljen v zaščitni vsebnik, ki ima na izhodni strani priklop za vodilno cev, na vhodni strani pa priklop za prožilno cev. Vodilna cev se preko priključne spone namesti na vsebnik in vodi nosilec vira sevanja do ekspozicijske glave, ki je tipično integralni del vodilne cevi na njenem koncu. Kabel za proženje, nameščen v prožilni cevi, ki se preko priključne spone namesti na vsebnik, premika nosilec vira sevanja s pomočjo navijalnika. Tipično so prožilni kabel, prožilna cev in navijalnik skupna enota, in sicer prožilnik. Komentar: Kasneje pri poglavju industrijske radiografije je cela zmeda glede terminologije, zato se mi zdi smiselno, da to enkrat za vselej "zabetoniramo". Ne vem, če obstaja uradni slovenski prevod standarda ISO 3999, ki vsebuje te termine, ampak malce sem se držal terminologije, ki jo že uporabljamo v ocenah varstva pred sevanji, da ne bo prevelikih razhajanj... | Upoštevano. Terminologija je bila usklajena z uradnimi prevodi terminov iz standarda SIST ISO 3999, ki je uradno preveden v slovenski jezik. Predlog malo spremenjenega besedila: Naprava za industrijsko radiografijo z zaprtim virom je skupek več elementov, ki služi za izvedbo industrijske radiografije. Vir sevanja je zavarjena kapsula z radioaktivnim materialom. Kapsulo se vstavi v nosilec vira, ki ima na eni strani priključek za prožilni kabel. Nosilec je vstavljen v zaščitni vsebnik, ki ima na izhodni strani priklop za vodilno cev, na vhodni strani pa priklop na zaščitno cev prožilnega kabla. Vodilna cev se namesti na vsebnik in vodi nosilec vira sevanja do ekspozicijske glave, ki je tipično integralni del vodilne cevi na njenem koncu. Prožilni kabel, nameščen v zaščitni cevi, ki se namesti na vsebnik, premika nosilec vira sevanja s pomočjo upravljalnika na daljavo. |
|  | 2. člen | - Doda se pojasnilo novega izraza: Industrijsko presevanje je metoda pregledovanja različnih predmetov ali izdelkov s pomočjo pretočnih rentgenskih naprav, radioskopskih kabin in manjših rentgenskih naprav, ki delujejo na detekciji direktnega kontinuirnega oziroma pulznega koristnega snopa ali diaskopiji direktnega oziroma sipanega sevanja za namene odkrivanja škodljivih, nevarnih ali prepovedanih snovi ter kakovosti izdelkov. - Komentar: Predlagana rešitev, ki bi bolje ločila tudi industrijsko radiografijo (glej zgornji komentar). Mogoče bi bilo treba izraz nato uporabiti tudi drugje po tekstu pravilnika. Tako imamo sedaj ločene ostale "slikovne" naprave, ki pa niso industrijska radiografija. | Upoštevano. |
|  | 2. člen | - Komentar na izraz »Pooblaščeni učni center«: Kdo izdaja pooblastilo? Kaj je pogoj za pooblastilo (razen akreditacije)? To je potrebno določiti. | Potrebna je le akreditacija. S tem je učni center pooblaščen, da lahko izvaja izobraževanje. Poseben upravni postopek za pooblaščanje učnih centrov ni predviden. Glej tudi odgovor k naslednjemu komentarju. |
|  | 2. člen | - Komentar na SIST EN ISO/IEC 17024:2012 Na spletni strani ISO sem zasledil, da se ravno spreminja in bo kmalu nova izdaja. Nekje bi bilo treba sistematično to urediti, da se ve, kateremu standardu je treba biti zavezan. In, recimo, da so določeni neki prehodni roki, ko je potrebna certifikacija po novi verziji... | To področje ureja slovenska akreditacijska služba. Skratka učni center mora imeti veljavno akreditacijo, veljavnost pa določi akreditacijska služba. Vaš predlog bo upoštevan, namesto pooblaščeni učni center bomo izraz spremenili v akreditiran učni center, da bo jasno, da ne gre za pooblastilo po ZVISJV ampak za akreditacijo. |
|  | 2. člen | - Komentar na SIST EN ISO 9712: Manjka letnica standarda (tudi še drugje po tekstu) | Navajanje standardov bo urejeno enotno na način, kot to določa SIST, in sicer brez navajanja letnice. |
|  | 2. člen | - Komentar na izraz »Vsebnik vira sevanja«: Zelo zapletena definicija izraza… - Če nima ščitne funkcije, se naj preprosto imenuje "površnik" ali pa uporabimo kako drugo izrazoslovje iz ADR, ki ima to kar dobro urejeno. - Večna težava pri miselnem prevajanju iz angleščine safety/security. Se mi zdi varnost ustreznejši izraz. - Izraz se dopolni kot sledi: Vsebnik vira sevanja je skupek sestavnih delov, ki je namenjen zadrževanju radioaktivnega vira sevanja in kot ščit pred njegovim sevanjem, in ni sestavni del vira sevanja ter je namenjen varnosti vira sevanja med prevozom in zmanjšanju sevalnega tveganja pri ravnanju z njim ter ima lahko nameščeno zaslonko za nadzorovano obsevanje. | Pri tej definiciji gre za prenos BSS vsebin. Da je bil prenos teh vsebin ustrezen je že potrdila Komisija zato bomo besedilo vrnili nazaj na besedilo, ki je v trenutno veljavnem pravilniku. Dopolnitve se ne upoštevajo. |
|  | 2. člen | - tč 7. Pooblaščeni učni center je center za usposabljanje pravilnega izvajanja del za industrijsko radiografijo, ki je pridobilo akreditacijo nacionalne akreditacijske službe s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17024:2012 (PREDLAGAMO SKLIC NA STANDARD BREZ LETNICE NJEGOVE IZDAJE, TAKO SE VEDNO UPORABLJA ZADNJI VELJAVNI STANDARD) in omogoča certificiranje oseb v skladu s shemo SIST EN ISO 9712. | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 4. člena | - Komentar na » če gre za industrijsko radiografijo, ter vzdrževanje, umerjanje in druga podobna dela na industrijskih virih sevanja, dokazilo o usposabljanju za pravilno izvajanje dela, izdano s strani proizvajalca naprave ali pooblaščenega učnega centra; - »: Takšno zahtevo je težko izpolniti in zna biti problematično, saj zaradi majhnega števila delavcev, ki so vključeni v to dejavnost, takšnih usposabljan ni veliko. - Kaj je to industrijski vir sevanja? Ali to velja tudi za zaprte vire sevanja - kalibracijske vire? Ali naj NEK npr. dostavlja dokazila o izvedenem usposabljanju s strani Analyticsa za uporabo točkastih virov sevanja? Ali pa ZVD in IJS za kalibracijske vire za umerjanje na gama spektrometriji? Potrebno je postaviti neko mejo. Npr,, da je to potrebno za vire za katere je potrebno dovoljenje za uporabo ne pa za vire za katere je potreben le izpisek iz registra. Pa seveda definirati, kaj je industrijski vir. | Kot nam je znano vsi delavci, ki izvajajo industrijsko radiografijo opravijo usposabljanje v učnem centru, nekateri pa tudi pri proizvajalcu. Gre za serviserje virov sevanja, ki se uporabljajo v industriji in raziskavah torej so industrijski viri, brez medicine. Kalibracijski viri ne potrebujejo servisiranja, torej gre za tiste vire, ki se servisirajo, ki so del neke naprave, ki potrebuje redno servisiranje. V praksi smo večkrat naleteli na primere ko stranke zaprosijo za dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, za servisiranje virov sevanja pa nimajo dokaza, da to dejansko znajo delati. Zaradi neustreznega servisa smo imeli že izredne dogodke (npr. Pivovarna Union). Navedbo o industrijskih virih smo zamenjali v »vire sevanja, ki se uporabljajo v industriji in raziskavah«. |
|  | Prvi odstavek 4. člena | - Komentar na » oceno varstva pred sevanji z izjavo odgovorne osebe za varstvo pred sevanji o seznanitvi izpostavljenih delavcev z vsebino ocene«; - Odg. oseba naj poda izjavo, da je prebrala in razumela OVPS. Delavci naj bodo seznanjeni z vsebino po pridobitvi dovoljenja (to naj bo zahteva za OO in odgovornost izvajalca), ko so zahteve prenesene v postopke in navodila. (glej tudi člen 12- Evidence, ki jih mora voditi izvajalec). OVPS gre na URSJV, potem pa v “življenje”. URSJV ne pregleduje postopke in navodila (glej naprej), vendar po izdelavi OVPS izvajalci vsebine takoj ne prenesejo v svoje dokumente - to je treba zagotoviti!) | Ob izdaji dovoljenja se morajo ukrepi, opisani v oceni varstva pred sevanji (v nadaljevanju OVPS), že izvajati, sicer niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja. Popolnoma nesprejemljivo je, da bi izvajalec dejavnosti začel pisati svoja navodila šele takrat, ko že ima dovoljenje. Komentar se ne upošteva. |
|  | Prvi odstavek 4. člena | - Komentar na » seznam izvajalcev radioloških posegov z dokazili o izpolnjevanju zahtev za predpisano izobrazbo in strokovno usposobljenost; - »: Ali je to mišljeno predvsem za medicino? Če da, bi bilo treba to dodatno pojasniti. Vsekakor podjetje, ki dela s pretočnim RTG, ne bo dajalo PRPjev. | Tudi v zdaj veljavnem pravilniku je taka dikcija, glede tega niso predlagane nobene spremembe. V ZVISJV-1 (3.81) je definirano, da radiološki poseg vključuje izpostavljenost pacientov. Torej, to je (in je bilo) mišljeno za medicino. Menimo, da dodatna pojasnila v pravilniku niso potrebna. |
|  | Drugi odstavek 4. člena | - Za besedo »veterinarstvu« se doda besedna zveza »z majhnim ali zanemarljivim tveganjem« - Komentar: Po mojem mnenju bi bilo to smiselno le za dejavnosti z zanemarljivim tveganjem. Sevalne dejavnosti z majhnim tveganjem namreč pokrijejo velik spekter dejavnosti v medicini in veterini, način in obseg dela ter zaščita virov (prostorov) pa se lahko precej razlikuje med posameznimi ustanovami. Poleg tega so pri sevalnih dejavnostih z majhnim tveganjem lahko obsevanosti pri izrednih dogodkih tudi visoke (po pravilniku o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz) in je smiselno, da se jih identificira, zapiše in oceni izpostavljenost za posamezno ustanovo. | Določba, da se generična ocena varstva pred sevanji upošteva za dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu z majhnim ali zanemarljivim tveganjem, je v veljavi od leta 2018. V tem času upravni organ ne beleži izrednih dogodkov v navedenih dejavnostih ali drugih negativnih izkušenj z uveljavitvijo te določbe, zato meni, da zaostrovanje pogojev za upoštevanje generične ocene in potrebno. |
|  | 4. odstavek 4. člena | - Kaj, če ne veš, kaj boš prevažal? Kako lahko vnaprej predložoš certifikate? Kaj, če se v odpadu najde radioaktivni vir: kaj v tem primeru predložiš* Dovoljenje za sevalnio dejavnost se daje za večkratne prevoze in ne za vsak prevoz posebej. Zelo nerazumljiva zahteva. - Poleg tega Uredba o sevalnih dejavnostih v 12. členu navaja, da dovoljenja ni potrebno pridobiti, za "prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne presega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe; …." - Ali takšna dikcija dovoljuje prevoz v posebnem transportnem vsebniku, kamor se recimo vstavi necertificiran vsebnik vira sevanja? | Zahteva se nanaša samo na prevažanje virov kategorije I in II za katere je potrebno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. V teh primerih se običajno ve, v čem se bodo prevažali. V primerih, ko dovoljenje ni potrebno, pač ni vloge. Se pa doda olajšava za take vsebnike in vire za katere poteka prevoz po izrednem dogovoru ker ni ustrezne embalaže. |
|  | 4. člen | - 2. odstavek 4. člena ZVISJV. Najbrž se bodo pojavile takšne dejavnosti z morebitnimi novimi viri (pred leti je bil recimo linac za sterilizacijo v Komendi, lahko bodo v prihodnje ročni zobni RTGji, slikanje v nemedicinske namene za določevanje starosti ipd.). - Preveriti, da ne striže z 32. členom ZVISJV Doda se nov odstavek: (6) Za novo vrsto sevalne dejavnosti, ki se v Republiki Sloveniji še ne izvaja, je potrebno priložiti oceno upravičenosti takšne dejavnosti s presojo njene koristi in škode. Ocena upravičenosti je lahko del ocene varstva pred sevanji. | Ta zahteva izhaja že iz 32. člena ZVISJV -1 in iz 3a. člen SV5, tako, da se v tem pravilniku skladno z nomotehničnimi zahtevami ne ponavlja. Se ne upošteva. |
|  | Prva točka prvega odstavka 6. člena | - Komentar na » priporočljiva doba uporabe vira sevanja, ki jo določi proizvajalec«: Kaj če proizvajalec ne določi dobo uporabe? Ali so dobe uporabe npr. določene za vse zaprte vire? Ali RTG cevi? Verjamem, da za številne vire proizvajalec ne določa dobe uporabe. Zahteva je pretirana. - Treba se je zavedati, da to ni enako kot neka življenjska doba. Priporočljiva je lahko pretečena zaradi, recimo, radioaktivnega razpada in manj natančnih meritev, kar nato ne pomeni, da nadaljnja uporaba ni varna. Velikokrat inšpektorji komplicirajo, če je pretečena "priporočena doba". - Komentar na “ številka oziroma oznaka vira sevanja in morebitnega vsebnika vira sevanja ali naprave, ki jo določi proizvajalec vira sevanja, vsebnika vira sevanja ali naprave; - »: Dajmo to enkrat bolje zapisati, ker imamo veliko možnosti, RTG cev, RTG enota, ki vsebuje cev, RTG naprava, ki vsebuje RTG enoto ali cev… Vsaka od teh zadev ima lahko svojo številko, nekje še celo nadzorna plošča. - Proizvajalec, tip in serijska številka vira sevanja in morebitnega vsebnika ali druge oznake, ki omogočajo sledljivost do proizvajalca vira sevanja. - Za besedno zvezo« test puščanja zaprtega vira« se doda », če je potreben« Komentar: Test puščanja je za sicer zaprte vire v primeru recimo Kr-85 ali H-3 precej drugačen in ne poteka z odvzemom brisov… Imerzijskega testa v vodi pa mislim, za tako majhno število Kr-85, ne bo nihče uvedel. | - Citirano besedilo bo dopolnjeno: »priporočljiva življenjska doba vira sevanja, ki jo določi proizvajalec. Če življenjska doba ni določena ali je presežena se upoštevajo podatki iz ocene varstva pred sevanji in mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji o nadaljnji uporabi vira sevanja« - Smisel določbe je, da se navedejo vse številke, ki so znane in ki so na certifikatu vira sevanja, torej pri rentgenu za cev, napravo in stikalno ploščo, če ima ta druge številke, za vir pa za kapsulo in napravo, če seveda vse to obstaja. Namen je, da se vse številke vnesejo v register in da če se kdaj v prihodnosti morda vir izgubi in nato ponovno najde s pomanjkljivimi podatki, da se lahko najde na osnovi vsaj enega od teh podatkov. - Upoštevano, določba bo dopolnjena: če gre za radioaktivno snov serijska številka in oznaka kapsule z radioaktivno snovjo in model ter številko morebitnega vsebnika vira sevanja, ki jo določi proizvajalec, če gre za rentgensko napravo model in serijsko številko rentgenske cevi in model ter serijsko številko rentgenske naprave; Upoštevano. |
|  | četrta točka prvega odstavka 6. člena | - Uvodni stavek se spremeni tako kot sledi: ukrepi varstva pred sevanji v zvezi z uporabo in vzdrževanjem vira sevanja, če niso navedeni v oceni varstva pred sevanji iz 1. odstavka 4. člena, iz katerih je razvidno najmanj: - Komentar: Tu se bere skoraj tako, da bi to moral biti svoj ločen dokument. Velikokrat so ukrepi navedeni v OVS in to je po našem mnenju povsem dovolj. - V prvi elineji se pred tehnično dokumentacijo doda beseda »originalno« Komentar: Veliko zmede je bilo z gamamati… Če gledamo analogijo z avtom, ima najbrž Renault Clio prve generacije iz leta 1990 poponoma drugačno dokumentacijo kot pa Clio iz leta 2025. Gre pa za isti tip avta. Če ni vpoklica (za morebitne odprave napak), ima vsak uporabnik svojo originalno dokumentacijo, ki jo mora upoštevati, ne pa neke nove verzije. | Upoštevano. »Originalna« dokumentacija mogoče ni na voljo. Dokumentacija pač mora biti taka, da opisuje tehnične lastnosti vira. Predlog se ne upošteva. Glede Gammamatov pojasnjujemo, da se zahteva uporaba tehnične dokumentacije, ki jo je izdal proizvajalec, torej, če ta spremeni navodila, je pač treba upoštevati spremenjena navodila. |
|  | 6. člen | - Doda se nov odstavek: (4) Za novo vrsto vira sevanja, ki se v Republiki Sloveniji še ne uporablja, je potrebno priložiti oceno upravičenosti takšne uporabe s presojo njene koristi in škode. Ocena upravičenosti je lahko del ocene varstva pred sevanji. - Komentar: 2. odstavek 4. člena ZVISJV. Najbrž se bodo pojavili takšni viri (pred leti je bil recimo linac za sterilizacijo v Komendi, lahko bodo v prihodnje ročni zobni RTGji, diaskopski prenosni RTGji ipd.). | Ta zahteva izhaja že iz 32. člena ZVISJV -1 in iz 3a. člen SV5, tako, da se v tem pravilniku skladno z nomotehničnimi zahtevami ne ponavlja. Se ne upošteva. |
|  | Prvi odstavek 7. člena | - Komentar na tretjo alinejo prve točke je: Za razliko od 6.člena se mi v tem členu zdi OK, napisano "priporočljiva doba uporabe, če jo določi proizvajalec". Če jo določi proizvajalec, je taka navedba ob predložitvi vloge smiselna. - Komentar na peto alinejo prve točke je: En tak primer je bil v TAB IPM, namizni analizator je bil tovarniško nastavljen na napetost 30 kV, kar pomeni, brez dovoljenj. Notri je bila RTG cev z nalepko 60 kV, torej je to maksimalna možna napetost. Lahko bo prihajalo do namernih zlorab, daš močnejšo cev, nastaviš na nižjo, nato pa nihče ne ve, ali se res uporablja na tak način. - V peti alineji prve točke se za besedo »najvišja« doda beseda »možna«. | Glej pojasnila h komentarju 18. Usklajeno s 6. členom. Upoštevano, tudi v 6. členu. |
|  | 8. odstavek 13. člena | - Briše se končnica »i« v besedni zvezi »Nevarni viri« | Upoštevano. |
|  | Tretja točka prvega odstavka 9. člena | - Doda se besedna zveza », vključno z opisom možnosti radioaktivne kontaminacije« | Upoštevano. |
|  | 10.člen | - Pojem "prenehanje uporabe" je potrebno natančneje definirati. Recimo imamo sodišča kot lastnike RTGjev in varnostne službe kot uporabnike. Menjava varnostne službe gledano striktno torej pomeni prenehanje uporabe, ki bi ga morali prijaviti??? | Izvajalec sevalne dejavnosti mora prijaviti prenehanje, ne glede na to ali je lastnik virov ali ne. Tudi pri varnostnih službah je zahteva smiselna, saj s tem zvemo, da se viri uporabljajo naprej brez dovoljenj, če se seveda še uporabljajo in če nihče drug ni prijavil uporabe in zaprosil za dovoljenje ali registracijo. Prenehanje uporabe vira sevanja pomeni, če uporabnik vira sevanja ne uporablja več in ta razlaga je pokrita v prvem odstavku 10. člena v povezavi s 2. in 3. odstavkom 10. člena. Pripomba se ne upošteva. |
|  | 10. člen | - NEK predlaga, da se v 10. členu JV2 doda nov tretji odstavek, ki se glasi:“Za uporabnika vira sevanja iz prejšnjega odstavka, ki je izdelal oceno varstva pred sevanji, ki jo je odobril pristojni upravni organ, in v kateri je opredeljen način hranjenja radioaktivnih virov sevanja, ne veljajo zahteve iz prejšnjega odstavka in se hramba vira sevnja izvaja v skladu z odobreno oceno.“ Tretji odstavek postane četrti odstavek. - Obrazložitev: NEK izvaja hrambo virov sevanja, ki se ne uporabljajo več, v skladu z Oceno varstva izpostavljenih delavcev za Nuklearno elektrarno Krško (NEK-1-2023, rev 2), ki jo je odobrila URSJV. V oceni je zapisano, da se odpisani viri hranijo v sodu za radioaktivne odpadke, ki je posebej evidentiran, označen in zaklenjen. Predlagamo, da se v JV2 zapiše možnost načina hrambe v skladu z odobreno Oceno. | Po obratovalnem dovoljenju za CSRAO se NEK-ovi odpadki ne smejo skladiščiti v CSRAO, zato je samo za NEK določena izjema. Za ostale imetnike RAO ta izjema ne velja in ne more veljati in zato je pripomba upoštevana na način, da velja samo za NEK. Besedilo novega 6. odstavka se glasi: (6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, Nuklearna elektrarna Krško lahko skladišči izrabljene vira sevanja v skladišču nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji elektrarne v skladu z oceno varstva pred sevanji, ki jo je odobril pristojni upravni organ, in v kateri je opredeljen način hranjenja radioaktivnih virov sevanja. |
|  | Prvi odstavek 10. člena | - V povezavi z zgornjim splošnim komentarjem, predlagam kakšen takle tekst. "Če vir sevanja ne služi več svojemu namenu uporabe, mora uporabnik ali lastnik v 15 dneh …" - Mogoče dodati razloge za prenehanje, na primer: - Uporabnik se sam odloči - Sledi iz mnenja pooblaščenega izvedenca - Odredi inšpektor zaradi večjih kršitev dovoljenj ali zakonodaje - Avtomatsko se smatra prenehanje uporabe, če vir ni pregledan po določbah 56. člena (tu sledim analogiji z avtomobili, če avto ni pravočasno registriran, ga Policija avtomatsko izpiše iz registra in zahteva neko potrdilo o uničenju/prodaji ipd.) | Prav je, da uporabnik sporoči prenehanje uporabe vira sevanja, potem pa je odvisno od vira ali je iztrošen in se ga da v CSRAO, izvozi,… ali pa ga začne uporabljati druga oseba, ki ima dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnost. Avtomatsko prenehanje uporabe ni primerno. Dokler uporabnik ne javi, da vira več ne uporablja, se smatra, da je vir v uporabi in je uporabnik zavezan k vsem ukrepom, kot jih določa zakonodaja in veljavno dovoljenje. Razen tega lahko tudi pooblaščeni izvedenci zamujajo s pregledi rtg aparatov npr. zaradi sodelovanja pri remontu v NEK. v takem primeru bi bilo avtomatsko prenehanje dovoljenja že posebej neprimerno. Obstoječi sistem upravnih postopkov v zvezi s prenehanjem uporabe je ustrezen in dobro uveljavljen in ga ne želimo spreminjati. |
|  | Tretji odstavek 10. člena | - Za besedo »uporabnik« se doda beseda »oziroma lastnik« - Komentar: Glej zgornji splošni komentar k členu - Komentar na »pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki«: Na papirju je stvar jasna, ampak v praksi pa skoraj nobena organizacija tega noče početi, kot sporočajo nam in tudi recimo ARAU s terena. Mogoče bi se to lahko vodilo v kaki evidenci (lahko celo uradni, ampak ne tisto kar ima ARSO, ker je tam popolnoma neuporabno), recimo URSVS ima na svoji spletni strani objavljen seznam firm celo s telefonskimi številkami. | Upoštevano. Glede seznama se le ta lahko spreminja brez vednosti URSJV. To je v pristojnosti MOPE. Poleg tega je prevzem takih odpadkov odvisen tudi od vrste rentgenske naprave. URSJV bo preučil možnost, da na svojo spletno stran doda povezavo na seznam, ki ga vodi MOPE. |
|  | 11. člen | - Vsebina se nanaša samo na radioaktivne vire-naslov je pa splošen! - Komentar na prvi odstavek: »Kaj pa možnost prenosa vira? Kaj pa z RTG (to ni za ARAO)? To je napisano samo za radioaktivne vire, naslov je pa je splošen“ | Za RTG naprave ni nujno, da se jih preda komurkoli, lahko se jih shrani za rezervo in se poskrbi za pečatenje. Samo posedovanje RTG naprav ni sevalna dejavnost. Prenehanje uporabe vira sevanja in prenehanje izvajanja sevalne dejavnosti je urejeno v 10. in 11. členu in obravnava tako RTG naprave kot tudi radioaktivne vire sevanja. V prvi odstavek smo dodali besedo »radioaktivne«, da ne bo dvoma, na kaj se nanaša. |
|  | Prvi odstavek 12. člena | - NEK predlaga, da se v 8. točki prvega odstavka 12. člena JV2 na koncu doda besedilo »ali o hrambi vira sevanja, ki se več ne uporablja, skladno z odobreno oceno varstva pred sevanji.« | Radioaktivni viri sevanja po prenehanju uporabe so radioaktivni odpadki. Evidenca radioaktivnih odpadkov se vodi v skladu s pravilnikom JV7. Pripomba se upošteva, vendar na način, da velja samo za NEK. Dopolnitev besedila se glasi: » ali hrambi v skladišču nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško« |
|  | Prvi odstavek 12. člena | - NEK predlaga, da se v 14. točki prvega odstavka 12. člena JV2 črta beseda »pravilnega«. - Obrazložitev: Preverjanje pravilnega delovanja elektronskih dozimetrov se lahko zagotovi s kalibracijo, ki pa se izvaja enkrat letno. Preverjanje delovanja dozimetra pred vsako uporabo torej ne more obsegati kalibracije. Pred vsako uporabo se lahko preveri samo, ali dozimeter sploh deluje, torej status baterije, ali deluje prikazovalnik dozimetra in podobno. | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 12. člena | - Komentar na besedilo » če gre za naprave za industrijsko radiografijo: o rednih preizkušanjih in umerjanjih opreme ter varnostnih sistemih kot to izhaja iz 38. člena tega pravilnika;« - Kaj pa redni pregledi opreme (dnevni/tedenski mesečni), skupaj s preverjanjem merilnika (ne umerjanjem!) (kar je tudi napisano pozneje!) | Upoštevano kar se tiče rednih pregledov opreme, vendar ne tisto dnevno preverjanje ki je določeno v 38. členu. Dodano »pregledih opreme, skupaj s preverjanjem merilnika sevanja« in brisana navezava na 38. člen pravilnika. - Novo besedilo alineje se glasi: če gre za naprave za industrijsko radiografijo: o rednih preizkušanjih, umerjanjih in pregledih opreme, skupaj s preverjanjem merilnika sevanja ter varnostnih sistemov; |
|  | Prvi odstavek 12. člena | - Komentar na besedilo »podatkih o delavcih, vključenih v izvajanje sevalne dejavnosti, vključno s podatki o izmerjenih dozah, opravljenih usposabljanjih in preverjanjih usposobljenosti ter opravljenih zdravstvenih nadzorih skladno z oceno varstva pred sevanji« - .. in kategorijo delavcev (bistveno- glej SV6!) | Se ne upošteva, ker so ti podatki že podani v oceni varstva pred sevanji. |
|  | Tretji odstavek 12. člena | - Komentar na »vsakih 12 mesecev«: Poročanje na 12 mesecev nima smisla, saj se v 12 mesecih nič od tega, kar je potrebo poročati, ne spremeni. Poročanje je smiselno ob spremembah. Poleg tega bi upravni organ sam moral imeti točne podatke o alineji 1, 5 in 6 iz prvega odstavka tega člena. Zakaj torej upravnemu organu poročati o npr. dokumentih, ki jih je izdal sam upravni organ? | Gre za standardni obrazec in podatke, ki jih je določila EK za ta namen. Tega ne bomo spreminjali. Velja po celotni EU enako. Komentar se ne upošteva. |
|  | 14. člen | - Komentar na » so hitrosti doz » v drugem odstavku; - … skupne hitrosti doz od vseh virov … - (pod (3) je eksplicitno napisano, da gre za skupno uporabo virov) | Upoštevano. |
|  | Drugi odstavek 15. člena | - Za besedo »učinkovito« se doda besedna zveza »ščiti pred sevanjem in« | Upoštevano. |
|  | 16. člen | - Prenosne RTG naprave, za katere delovanje ni potreben ključ, morajo biti zaklenjene v namenskem kovčku ali omari. - Jaka Kovač: dodatno tudi prenosne veterinarske RTG naprave nimajo ključev... - Mogoče celo takole formulirati odstavek: - "Prenosne RTG naprave, ki se lahko vklopijo brez ključa, vnosa gesla ali kode, morajo biti dodatno zaklenjene v namenskem kovčku ali omari." - V veterini je večina rentgenov v resnici prenosnih, da omogočajo tudi slikanje na terenu. Večinoma niso varovani s ključi ali gesli. To bi v veterini zelo težko zagotovili. Potem so pa tu še mobilni rentgeni, ki se lahko na koleščkih prevažajo. Se mi zdi, da te zahteve v praksi ne bodo mogli upoštevati vsi uporabniki prenosnih rentgenskih naprav. | Upoštevano. |
|  | Drugi odstavek 17. člena | - Komentar na » V primeru izvajanja sevalne dejavnosti na lokacijah tretjih oseb oz. naročnikov, mora uporabnik vira sevanja pisno seznaniti naročnika z ukrepi ob izvajanju sevalne dejavnosti in v primeru izrednega dogodka. » Preveč splošno. Če gre za npr. servis analizatorja, menjavi RTG cevi na pretočnem RTG-ju, ki potekata ob ugasnjenih napravah, se mi zdi to pretiran ukrep. Za npr. industrijsko radiografijo pa je smiseln. | Vsako servisiranje se zaključi tudi s preverjanjem delovanja. Se strinjamo, da je potrebno upoštevati stopenjski pristop ampak to bi moralo biti navedeno v navodilih. Torej, če posebnih ukrepov ne bo, potem bo tako pisalo tudi v navodilih in potem neko obveščanje in evidenca seveda nista potrebni. Spremenili smo uporabnika vira v izvajalca sevalne dejavnosti in dodali, da ta v sodelovanju z naročnikom zagotovi, da se vsi ravnajo v skladu s temi navodili. Brisali smo zadnji stavek. |
|  | Drugi odstavek 17. člena | - Komentar na besedilo » izvajalec sevalne dejavnosti«; - … oz. naročnik... (ne more izvajalec radiografije določati ravnanje/obnašanje ostalih delavcev - to je odgovornost naročnika-njihovega delodajalca in je potrebno dogovoriti vnaprej!) - Primerjaj člen 37. (uskladitev med izvajalcem in naročnikom) | Naročnika ne moremo zavezati ker ni zavezanec po ZVISJV-1. Izvajalec sevalne dejavnosti pa mora zagotoviti, da bodo vsi spoštovali ta navodila, sicer ne sme začeti z izvajanjem dejavnosti. |
|  | Drugi odstavek 17. člena | - Nekako se vse te zahteve ponovijo in bolje razdelajo v poglavju o industrijski radiografiji. Kot je poudarjeno v prejšnjem komentarju, za splošna dela vse te zahteve občutno pretiravajo in so nesmiselne ter nepraktične. - Kakao naj terenski veterinar naročnika (=kmeta) seznani z zahtevami tega dostavka? Naj vodi evidence o kmetijah, ki jih je obiskal? | Izvajalec sevalne dejavnosti mora imeti pripravljena navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku in če tam piše, da posebnih ukrepov za prebivalstvo ni, potem pač to odpade. Gre za pravno zaščito izvajalca sevalne dejavnosti in varstvo pred sevanji naključno prisotnih. Zahteva po pisnem obveščanju bo veljala samo za izvajanje industrijske radiografije in uporabe Troxler sonde. |
|  | Drugi odstavek 17. člena | - Komentar na » morajo biti seznanjeni z vsebino » Tole je zelo nejasno, kaj zadostuje. Lahko bi recimo pribili na oglasno desko podjetja??? Za sodišča obvestila s pribitjem recimo zadoščajo ☺️ | Delavcem morajo biti na voljo navodila, da se z njimi seznanijo. To pomeni, da jih preberejo. Za prebivalstvo pa velja, da se jih obvešča, če so seveda predvideni neki ukrepi za njih, drugače pa seveda to ni potrebno. |
|  | Drugi odstavek 17. člena | - Komentar na » izvajalec sevalne dejavnosti pa mora zagotoviti« Je to res odgovornost izvajalca sevalne dejavnosti? Če so prisotni delavci naročnika, morajo jasno biti seznanjeni, ampak bi moral naročnik zagotoviti, da to upoštevajo. | Naročnika ne moremo zavezati ker ni zavezanec po ZVISJV-1, izvajalec sevalne dejavnosti pa mora postaviti oznake in po potrebi delegirati eno osebo, da bo skrbela za to, da nihče od drugih delavcev ne pride preblizu virov sevanja, da ne bi ogrožali svoje zdravje. Če to ni zagotovljeno, se izvajanje dejavnosti ne sme začeti ali nadaljevati. Glej tudi odgovor na pripombo št. 38. |
|  | Drugi odstavek 17. člena | - Komentar na » Uporabnik vira sevanja mora voditi evidenco o seznanjenosti teh delavcev z navodili.« To je popolnoma pretirana zahteva! Smiselno za kako ind. radiografijo, drži, za ostalo po pač ne. | Zahteva po vodenju evidenc je brisana. Glej odgovor na pripombo št. 39. |
|  | 3. odstavek 17. člena | - Tule moramo biti zelo previdni, ZVD je ob kakih drugih priložnostih opazil, da se uporabniki lahko lotevajo ukrepov, ki niso primerni za njihovo strokovnost. Torej lahko vodijo v veliko sevalno škodo. Se pravi, da uporabnik škodi sebi…. Zato bi bilo treba omejiti ukrepe na nekako tiste nujne, ki preprečijo najhujše posledice za zdravje, okolje in gospodarsko škodo (ali nekaj podobnega). Ostalo pa mora opraviti pooblaščeni izvedenec ali uporabnik pod njegovim nadzorom, sicer bodo doze lahko zelo velike. | Odstavek se nanaša na ukrepe varovanja in ne na zagotavljanje varnosti (o tem govori prvi odstavek 17. člena) Se ne upošteva. Ukrepi varstva pred sevanji so pokriti že v oceni. |
|  | 4. odstavek 17. člena | Na koncu odstavka se doda besedna zveza »in elektronskih alarmnih dozimetrov, če so ti potrebni« | Upoštevano razen dodatek »če so ti potrebni«, ker se zahteva nanaša na visokoaktivne vire, kjer so ti dozimetri potrebni. |
|  | 5. odstavek 17. člena | Za besedo »pogostost« se doda beseda »preverjanja ali« | Upoštevano. |
|  | 5. odstavek 17. člena | Komentar na besedilo » pogostost umerjanja merilnikov“; ...pogostost preverjanja merilnikov in veljavnost umerjanja (umerjanje se ne izvaja pogosto in uporabnik lahko samo preveri, ali je nalepka veljavna) | Se strinjamo, da to uporabnik sam ne dela, vendar se mora zavedati na kako pogosto mora odnesti merilnik na umerjanje. To pa je zahteva za uporabnika. Bomo upoštevali komentar 45, ki se nanaša na isto zadevo. |
|  | 6. odstavek 17. člena | 3. alineja Komentar na » klasifikacijo izrednih dogodkov za visokoaktivne vire sevanja in dejavnosti z odprtimi viri sevanja kategorije I in II” Zaradi jasnosti bi bilo tekst bolje obrniti, da se tekst glasi: V primeru izvajanja sevalne dejavnosti z visokoaktivnimi viri sevanja ali dejavnosti z odprtimi viri sevanja kategorije I in II pa tudi klasifikacijo izrednih dogodkov…. Ob sedanjem tekstu, bi izvajalec sevalne dejavnosti lahko razumel, da mora klasificirati dogodke ne glede na to kakšne vire ima. Zanima me tudi, ali je tekst člena povzet po mednarodnih standardih (katerih?) ali pa je "klasifikacija" slovenski proizvod. Ali je to res potrebno glede na to, da že po Pravilniku o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz določamo sevano tveganje? Zakaj torej 2x? Kakšna je dodana vrednost? Ali ne gre za preslikanje iz jedrskih dogodkov na vire sevanja in pretirano zahtevo? Zakaj omejiti samo na te vire? V navodilih so že opisi dogodkov in ocena posledic. Kaj je dodana vrednost, da mora biti še klasifikacija?! Nobenega delavca ne zanima ali je dogodek 0 ali 2, zakaj to sploh tlačiti v navodila, ki morajo biti predvsem koncizna in ne preobsežna. To se mi zdi popolnoma nepomembno za navodila. Tole bi bolj smiselno sodilo v Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (3. člen). In naj bo raje del ocene varstva pred sevanji, ne pa navodil uporabnika. | Delno upoštevano. Klasifikacija dogodkov pri izvajanju sevalnih dejavnosti je prenesena v 3. člen pravilnika SV5. Pri tem se ne omejujemo na visokoaktivne vire sevanja in dejavnosti z odprtimi viri sevanja kategorije I in II, ampak je prepuščeno, da se v OVPS navede klasifikacija, če je smiselna. S tem naslavljamo IRRS Recommendation 19, da moramo formalno definirati vsebino navodil za ukrepanje v primeru izrednega dogodka tudi za izvajalce sevalne dejavnosti in EPREV Suggestion 5, da nimamo klasifikacije izrednih dogodkov za dejavnosti kategorije III. Za referenco glej standarde IAEA: GSR Part 1 (Rev. 1) Requirement 24 para. 4.34 GSR Part 7 Requirement 2 para. 4.12 in GSR Part 7 paragraph 5.14. 17. člen je spremenjen. Klasifikacija izrednih dogodkov ni več del tega pravilnika. Način spremljanja stanja, obveščanja in poročanja o izrednem dogodku" so podmnožica "ukrepov varstva pred sevanji" in jih ni treba posebej omenjati. |
|  | 6. odstavek 17. člena | Komentar na besedilo » klasifikacijo izrednih dogodkov za visokoaktivne vire sevanja in dejavnosti z odprtimi viri sevanja kategorije I in II« Ali bi napisali tudi, kaj to pomeni glede doz, tako kot to naredimo pri INES skali? Sicer je vse nekoliko »megleno«. | V 3. členu SV5 že imamo definirane izpostavljenosti v povezavi s tveganjem. Ker smo klasifikacijo izrednih dogodkov umestili v isti člen, menimo, da dodatni opis ni potreben. |
|  | 7. odstavek 17. člena | To je res pretirano, glej tudi prejšnjo pripombo. | 7. odstavek smo brisali, klasifikacija je prenesena v SV5. |
|  | Prvi odstavek 19. člena | Beseda »označeni« se zamenja z besedo »označene« | Upoštevano. |
|  | Drugi odstavek 19. člena | Na koncu odstavka se doda »in vzpostaviti nadzorovano območje« | Upoštevano. |
|  | 4. odstavek 19. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: » Signali iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo, v primeru uporabe rentgenske naprave, delovati samodejno. Signali morajo biti slišni in vidni znotraj ter na vseh točkah na meji nadzorovanega območja, če to obsega razdalje do 5 metrov, sicer se smiselno uporabljajo določbe iz 41. člena.” Komentar: Ali je potrtebno za NITONe zahtevali zvok, ko se pritisne na "sprožilec"? Proizvajalec tega ne predpisuje, OVS tudi ne. Mislimo, da tudi ni potreben. Res bi ne bilo OK, da bi nekdo nekoč za NITONE zahteval in "piskanje" in luči. Poleg Cs-137 v Acroniju, tu večinoma dejansko gre za industrijsko radiografijo, za ostale vire je to praktično neizvedljivo in tudi nesmiselno. | Upoštevano. |
|  | 4. odstavek 19. člena | Komentar na besedilo » naprave, delovati samodejno” Koliko bo težav s tem? To bo sirena, ki se vklopi ročno?! Glej zahteve v členu kasneje, ki se nanaša na preverjanje opreme – tam ni govora o tem. | Samodejno pomeni avtomatsko in ne ročno, zato vašega predloga ne bomo upoštevali. Smatramo, da je določilo o samodejnem proženju signalov popolnoma jasno določena v tehnični dokumentaciji, katere vsebina pa mora biti prenesena v oceno varstva pred sevanji tako, kot je določeno v tem členu. |
|  | 5. odstavek 19. člena | Komentar na » ter številko, datum izdaje in veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja ali potrdila o vpisu vira sevanja v register virov sevanja” To je za namene označevanja vira sevanja popolnoma nepomemben podatek. Ne vem, kaj bi bil namen tega… Odgovorna oseba mora itak voditi evidenco in recimo ve, kdaj potečejo dovoljenja, vpisi… Ker se dovoljenje spreminja, to odvrača uporabnike, da bi recimo namestili bolj stacionarne table z napisi, tako se samo natisne list, kar ni obstojno. | Brisano in upoštevano. |
|  | 6. odstavek 19. člena | Komentar na » o tem nemudoma obvestiti proizvajalca vira sevanja in upravni organ, ki je pristojen za register virov sevanj. “ Zakaj bi se obveščalo proizvajalca? Kaj ima proizvajalec z oznako, ki jo dodeli dobavitelj? Komentar na » Na vsebniku mora biti tudi navedena največja aktivnost, za katero je vsebnik zasnovan, vrsta vsebnika in datum zadnjega pregleda vsebnika, ki ga je opravil pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. “ Kaj če proizvajalec ne navede največje aktivnosti? Kdo jo bo? Kaj je mišljeno pod vrsto vsebnika, saj vsi vsebniki niso transportni vsebniki)? Datum zadnjega pregleda - ali morajo biti tudi vsi ti podatki na ognjevarni nalepki? Ali so nalepke sploh lahko ognjevarne? Najbrž zadostuje mesec in ne točen datum... | Upoštevano. Ker določba izhaja iz BSS, smo besedilo odstavkov spremenili tako, da ga vrnemo nazaj na besedilo iz trenutno veljavnega pravilnika. |
|  | 6. odstavek 19. člena | Komentar na » pregleda vsebnika, ki ga je opravil pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji”; Ali so pooblaščeni izvedenec dejansko usposobljeni za preglede vsebnikov? Kdo je bil na usposabljanju pri proizvajalcu? | Besedilo je brisano iz pravilnika. |
|  | Prvi odstavek 20. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »(1) Če se naprave z zaprtimi viri sevanja ali rentgenske naprave, ki niso namenjene industrijski radiografiji, uporabljajo zunaj posebej namenjenih prostorov, mora biti koristni snop sevanja usmerjen proti predmetu, ki se preiskuje, vstop v snop pa omejen oziroma kolikor se da onemogočen.” Komentar: Merilniki nivoja ali gostote po proizvodnih linijah bi torej morali vsi biti ograjeni in zaklenjeni. V praksi se recimo namesti veriga z opozorilno tablo, kar se mi zdi ustrezen ukrep (Silkem, Cinkarna…). V trenutni obliki dajemo inšpektorjem veliko prostora za izrekanje ukrepov. Mogoče bi lahko dali nek kriterij doznih hitrosti in pa ločiti od industrijske radiografije | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 20. člena | Komentar na besedilo » vstop v snop pa onemogočen »; mogoče bi dodali: V primeru, da korisni snop ni usmerjen proti tlem, je za predmetom potrebno določiti in, če je možno, označiti ustrezno nadzorovano območje. Če je le možno, se za preiskovanim predmetom postavi ščit. | Upoštevano, pri čemer bo besedilo »če je možno« spremenjeno v »če je smiselno«. |
|  | 3. odstavek 20. člena | Za besedno zvezo »Naprava z zaprtim virom sevanja« se doda », ki mora imeti omejen koristni snop sevanja in biti v zaščitnem vsebniku,« Komentar: Kalibracijski viri so na ta način prepovedani v trenutni obliki. Treba je omejiti, za katere vire to velja. | Upoštevano in dopolnjeno na način, da se doda », ki ima omejen koristni snop sevanja in je v zaščitnem vsebniku,« |
|  | 4. odstavek 20. člena | Za besedno zvezo »Vrata tega prostora« se doda »ali vstopni labirint« | Upoštevano. |
|  | 5. odstavek 20. člena | Za besedo »skladno« se doda » z originalno«. | Ni upoštevano. Glej odgovor pri komentarju št. 19. |
|  | 6. odstavek 20. člena | Enako dobri in s tem dovoljeni, bi morali biti tudi po specifikacijah originalu ekvivalentni rezervni deli, npr. pri menjavi zaščitnih zavesic za pretočne RTG naprave, ali npr. pri menjavi zaščitnega stekla (kjer se da specificirti Pb ekvivalent). | Določbo smo spremenili, izrabljeni deli naprav morajo biti zamenjani z originalnimi deli proizvajalca naprave samo v primeru industrijske radiografije. Zato je ta zahteva prestavljena v poglavje o industrijski radiografiji. |
|  | 20. člen | Doda se nov odstavek »Zaprti viri sevanja morajo glede na predvidene okoljske pogoje in namene uporabe ustrezati klasifikacijskem sistemu standarda ISO 2919:2012.« | Upoštevano, brisana je letnica in dodana opomba, da velja za nove vire, brez sklica na klasifikacijski sistem. Nov odstavek se glasi: (8) Zaprti viri sevanja, ki so se začeli uporabljati po uveljavitvi tega pravilnika, morajo glede na predvidene okoljske pogoje in namene uporabe ustrezati standardu SIST ISO 2919. |
|  | Prvi odstavek 21. člena | Komentar na » Test se izvede na dostopnih površinah vsebnika skladno s standardom ISO 7503 z odvzemom suhega ali mokrega brisa” Standard ISO 7503 po mojem ni pravilen, gre za postopek meritve radioaktivne kontaminacije na brisu. Standard za izvedbo testa je ISO 9978:2020. Manjka letnica standarda (del standarda 1,2,3) | Urejeno enotno v celem pravilniku skladno z navodilom SIST, da se navede zgolj številka standarda brez letnice. Popravili smo na standard ISO9978. |
|  | 21. člen | Doda se nov odstavek: » Ne glede na določbe 1. odstavka se izvedejo tudi drugi testi puščanja, če tako izhaja iz ocene varstva pred sevanji ali strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca« Komentar: Imamo primere, kjer se vire lahko uporablja dlje od priporočljive dobe uporabe, tipično pa ob pogoju pogostejšega preverjanja in celi drugih testov puščanja (npr. imerzijski poleg brisov). | Upoštevano. |
|  | 21. člen | Doda se nov odstavek ») Pri zaprtih virih sevanja, ki vsebujejo radionuklid Ra-226 in se uporabljajo v zaprtih prostorih, je potrebno v rednih intervalih meriti tudi povprečne koncentracije radona, ki jih lahko opravi pooblaščeni izvajalec meritev radona. Frekvenca meritev ne sme biti daljša od enkrat na tri leta.” | Upoštevano. |
|  | 21.člen | (1) Pri zaprtih virih sevanja je treba preveriti puščanje vira sevanja, če obstaja sum, da je vir sevanja ali naprava z zaprtim virom sevanja poškodovana, sicer pa v časovnih presledkih, določenih v 56. členu tega pravilnika, oziroma v rokih, ki jih predvideva tehnična dokumentacija proizvajalca vira sevanja. Test se izvede na dostopnih površinah vsebnika skladno s standardom ISO 7503 (PROSIMO, DA SE SKLICEJETE NA PRIVZETA STANDARDA, TO STA SIST ISO 7503 -1 - Merjenje radioaktivnosti - Merjenje in vrednotenje površinske kontaminacije - 1. del: Splošna načela IN SIST ISO 7503 -2 - Merjenje radioaktivnosti - Merjenje in vrednotenje površinske kontaminacije - 2. del: Preskusna metoda z uporabo vzorcev za brisanje z odvzemom suhega ali mokrega brisa. | Glej dogovor na pripombo št. 64. |
|  | Prvi odstavek 22. člena | Komentar na besedo »razlitje«: Kaj pa je razlitje? Ali je vsaka kontaminacija z radioaktivno tekočino razlitje? Ali se mora o vsem tem obveščati? V nuklearnih medicinah bi moralo biti tega ogromno. Da ne govorim o jedrski elektrarni. | Dodali smo »vsakem izrednem dogodku, ki je pomemben z vidika varstva pred sevanji«. Glede določbe o pomembnem razlitju pojasnjujemo, da odločba ostaja, saj temelji na zahtevi BSS. |
|  | Drugi odstavek 22. člena | Enako kot v komentarju v 17. členu. Tule moramo biti zelo previdni, ZVD je ob kakih drugih priložnostih opazil, da se uporabniki lahko lotevajo ukrepov, ki niso primerni za njihovo strokovnost. Torej lahko vodijo v veliko sevalno škodo. Se pravi, da uporabnik škodi sebi…. Zato bi bilo treba omejiti ukrepe na nekako tiste nujne, ki preprečijo najhujše posledice za zdravje, okolje in gospodarsko škodo (ali nekaj podobnega). Ostalo pa mora opraviti pooblaščeni izvedenec ali uporabnik pod njegovim nadzorom, sicer bodo doze lahko zelo velike. | Upoštevano in dodano »izvesti nujne ukrepe, ki preprečijo najhujše posledice za zdravje, okolje in gospodarsko škodo ter…« |
|  | Tretji odstavek 22. člena | Redki so sposobni takih analiz in ukrepanja, najbrž nihče. Ali ne bi raje kar zapisali, da je to pristojnost pooblaščene izvedenca, saj to v praksi tako deluje, da jim itak svetujemo, kaj in kako? | Z vašo oceno trenutnega stanja se sicer pretežno lahko strinjamo, kljub temu pa kot regulator ne želimo normativno omejiti možnosti, da bi takšne analize izvedli tudi izvajalci, ki bi za to izkazali ustrezno strokovno usposobljenost. Zato menimo, da je smiselno ohraniti obstoječo ureditev, ki se je v praksi izkazala kot ustrezna in ne povzroča težav, podobno kot pri drugih primerljivih postopkih (npr. OVP). |
|  | 23. člen | Za besedno zvezo »varstvo pred sevanji« se doda »ali meritve radioaktivnosti« | Upoštevano. |
|  | 24. člen | Ali je to bilo izvedeno v primeru odvrženega vira na Vojskem pri Idriji? | DA |
|  | Prvi odstavek 26. člena | Komentar na besedo „integrirani“: Ali je tukaj mišljeno, da 1. merilniki integrirajo dozo ali pa 2. da so vgrajeni (integrirani)? Če je mišljeno prvo (1.), potem bi bil ustreznejši izraz verjetno "integrirajočih" ali "integrirnih". Če je mišljeno drugo (2.), potem bi morda bil boljši zapis "vgrajenih". | Določba o integrirnih merilnikih sevanja je črtan. |
|  | Prvi odstavek 26. člena | Komentar na besedilo „ Pri dejavnostih v industriji in raziskavah, kjer lahko delavci pridejo v območje koristnega snopa ali kjer je treba zagotoviti območje omejenega dostopa ali preveriti, da je vir sevanja v zaščitnem položaju, je treba zagotoviti uporabo merilnikov hitrosti doze, osebje pa mora biti usposobljeno za ravnanje s temi merilniki.” Zakaj ne napišemo: nadzorovano območje? To niso alarmni osebni elektronski dozimetri! Velja tudi za močno sipano sevanje (recimo RTG proti steni) itd. Napišimo v območje s povišanim sevanjem, ki presega meje za nadzorovano območje (to bo dejansko kriterij). | Upoštevano. Dodano »v nadzorovano območje« |
|  | Prvi odstavek 26. člena | Za besedno zvezo „v zaščitnem položaju“ se doda“in če tako izhaja iz ocene vartsva pred sevanji« | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 26. člena | Komentar na » Pri delu s pulznimi rentgenskimi napravami je potrebna uporaba ustreznih integriranih merilnikov hitrosti doze” Mnenja sem, da ta zahteva ni upravičena. Pulzni RTG-ji so problematični za merjenje hitrosti doze in relevantno meritev je težko zagotoviti z merilnikom hitrosti doze. Pri tipičnem slikanju s takim RTG-jem, celotna ekspozicija traja le nekaj sekund, kar je premalo, da bi uporabnik lahko izmeril hitrost doze in se morebiti umaknil na ustrezno večjo razdaljo. Boljši ukrep je, da mora uporabnik poznati hitrosti doz pri uporabi RTG-ja v odvisnosti od oddaljenosti od naprave in to upoštevati pri izvedbi oz. uporabi takšnih RTG aparatov. Tole ni smiselna zahteva. V naših ocenah za MORS, Policijo in SOVO izrecno piše, da za pulzne RTGje ni potrebna uporaba merilnikov hitrosti doze. Ekspozicije v pulzih so namreč kratke (prekratke, da bi merilnik pravilno zaznaval sevanje). Ali integrirani merilnik hitosti doze pomeni merilnik, ki izmeri dozo? Doza, ki jo bo pokazal merilnik v uSv, bo 0 uSv. Kaj torej sploh izmeri merilnik? Predlagamo, da se ta stavek izbriše. | Črtali smo določbo o integrirnih merilnikih sevanja. Strinjamo se, da mora uporabnik poznati sevalne razmere pri svojem delu. |
|  | Drugi odstavek 26. člena | Na začetku odstavka se doda besedilo » Merilniki morajo zadoščati vrsti virov sevanja in naravi dela po načelu stopenjskega pristopa glede na nevarnosti uporabe virov sevanja.” | Upoštevano. |
|  | 3. odstavek 26. člena | Komentar na » delovanje merilnika”; Dodati (to mora biti v navodilih!): … in o preverjanju voditi evidenco. | Ni upoštevano. Potrebno je voditi evidenco o umerjanjih merilnikov sevanja, kot je določeno v 12. členu. |
|  | 27. člen | V naslovu člena se doda »ter odrivanje tujkov v živilih« Komentar: Tole je zelo rastoče področje nadzora varnosti živil, ocenjujem, da bo teh RTGjev kmalu bistveno več kot za pregled prtljage. Pregledujejo se večinoma paketi in ne pisma. Zato naj bo splošno "pošiljke". | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 27. člena | Komentar na besedo »pokrov« Po SSKJju je bolj pravilno "okrov" in ne pokrov. | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 27. člena | Za besedo »stacionarne« se doda beseda »pretočna«. Za besedo »pošiljk in« se doda »odkrivanje tujkov v živilih. | Upoštevano in dodana dopolnitev »za pregled prtljage, pisemskih pošiljk in drugih predmetov ter odkrivanje tujkov v živilih«, da se bo »pregled« nanašal tudi na »druge predmete«. |
|  | 4. odstavek 27. člena | Za besedo »trakov« se doda »vrsta kovinskih lamel« in za besedo »uhajanje« se doda »sipanega« | Upoštevano razen dopolnitve o »sipanem« sevanju. |
|  | 5. odstavek 27. člena | Za besedo »kdaj« se doda »rentgenska cev v napravi« Komentar: Naprava deluje ves čas, RTG cev pa ne. | Upoštevano. |
|  | 7. odstavek 27. člena | Ni jasno kaj pomeni ''smiselno uporabijo''. Pušča možnost poljubnih interpertacij. Ni jasno, kaj naj bi bila prenosna naprava. Po mojem vedenju ima Policija kombi s tako napravo, torej je mobilna naprava. Ampak ker je enaka, kot stacionarna, ne vem, zakaj ločevati. Je pa pred veliko leti imela takratna Carina tudi kombi, ki pa je imel RTG brez zaščitnega okrova. Če je to ostalo notri zaradi tega. Carina je imela tudi kamion z močnejšim rentgenom, ki je bil zmožen pregledovati druge tovornjake. Po mojem je treba tale odstavek ustrezno dopolniti/popraviti. Pred besedo »rentgenske« se doda »mobilne«, za besedo »drugih predmetov« se doda »ali terenske rentgenske naprave za pregled vozil«. | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 28. člena | Za besedno zvezo »rentgenske naprave« se doda »za industrijsko presevanje«. Komentar: "industrijsko presevanje" sem dodal med predloge v člen z izrazi. | Upoštevano. |
|  | Drugi odstavek 28.člena | V trenutnem pravilniku piše ročne naprave, po novem sedaj to velja za vse. Dozna omejitev puščanja ohišja bi morala veljati le za ročne naprave, če se lahko umaknemo stran na razdaljo pa ne. Po tej dikciji Policija, MORS in SOVA ne smejo uporabljati prenosnih RTG za slikanje bomb, ker je tam puščanje bistveno večje ali pa ga itak ni mogoče izluščiti glede na sipano sevanje. Skratka, nujno popraviti tale odstavek. | Upoštevano. Vrnemo nazaj na »ročne«. 7 |
|  | 34. člen | Ali bi napisali kateri sistem (ISO 9001, ?) je potreben/zadosten, da se verificira izpolnjevanje zahtev tega člena? Dodatno: Kako verificirati navedene elemente varnoste kulture? | Glede sistem vodenja pojasnjujemo, da ga zakonodaja zahteva za sevalne in jedrske objekte (ZVISJV-1, JV5), za izvajalce industrijske radiografije pa v JV/SV2 ni zahtevan celoten sistem (iz JV5), ampak njegovi bistveni elementi. (Op. Nekateri izvajalci industrijske radiografije so že certificirani po ISO 9001 in imajo vpeljan sistem vodenja, nekateri pa ne). Glede vprašanja, kako verificirati varnostno kulturo, kot je navedeno v 6. odstavku 34. člena pojasnjujemo, da je marsikateri element varnostne kulture možno preveriti med samim vodenjem upravnega postopka, še bolje pa med ustno obravnavo in inšpekcijo (odnosi znotraj organizacije, kako spodbujajo in kako skrbijo za varnost (varnost na prvem mestu), kakovost dokumentacije, komunikacija z upravnim organom, kako upoštevajo zakonodajo, ali se pojavljajo nezgode, dogodki in, ali o tem poročajo, ali z namenom izboljšanja varnosti počnejo še kaj več od predpisanega (-> dobra varnostna kultura) itd. |
|  | Prvi odstavek 34. člena | To je preveč splošna zahteva in preohlapna. Ali biti strog in zahtevati ISO 9001 (kar se mi zdi preostra zahteva) ali pa ne? Naslednji odstavki zadoščajo za boljšo kakovost... | Zahteva ni preveč splošna – zagotavljanje kakovosti (oz. sistem vodenja) mora biti vzpostavljeno in vzdrževano (op. Pomeni, da je treba vzpostaviti zagotavljanje kakovosti – prepoznati procese, napisati in posodabljati postopke itd., potem pa je treba to stalno vzdrževati – posodabljati.). Glej tudi pojasnilo k prejšnjemu komentarju. |
|  | 4. odstavek 34. člena | Ni jasno na kaj se nanaša, najbrž je mišljeno spremembe dokumentov, osebja ipd. To ni jedrski reaktor, ampak sevalna dejavnost, velikokrat z le nekaj zaposlenimi. Ta celoten odstavek je nesorazmerna zahteva in nima zveze z večanjem varnosti, ampak jo samo poslabšuje z uvajanjem administrativnih ovir. | »Vse spremembe, ki lahko pomembno vplivajo na varnost, morajo biti prepoznane, utemeljene, načrtovane, izvedene in ocenjene, njihov vpliv pa mora biti predhodno analiziran.« Ta odstavek ne govori konkretno o tipih sprememb (osebje, dokumenti kot jih navaja predlagatelj komentarja). Mišljeno je, da se zgodijo spremembe (nekatere pričakovane, druge pa ne) in zanje je treba analizirati vpliv na varnost. Primer: - Lahko se zmanjša število zaposlenih, kar ima lahko vpliv na varnost. - Lahko se spremeni tehnologija: npr. kupijo drugačen vsebnik, pa je treba iti na usposabljanje, ker delo z novim najbrž ni enako delu s starim. Treba je tudi posodobiti postopke. - Lahko se spremeni zakonodaja: tu bi bil vpliv na varnost pozitiven (s posodobitvami zakonodaje stremimo k povečanju varnosti), pa vendar lahko spremembe zakonodaje zahtevajo nekoliko spremenjen način dela. Izvajalec industrijske radiografije mora vnaprej razmisliti, kako bo upošteval zakonodajne zahteve. - Odgovorna oseba zapusti podjetje, podjetje pa nima ustrezno usposobljenega zaposlenega, ki bi jo lahko nadomestil. - Pri manjših podjetjih je lahko problem, če kdo odide ali pa je na daljši bolniški (Op. V podjetju, kjer dela le nekaj zaposlenih) – če industrijsko radiografijo izvajajo na terenu, kjer sta potrebna dva zaposlena, potem pri nezadostnem številu kadra dela (manj kot 2) ne smejo izvajati (ča pa ga, so pa v prekršku), … Skratka, če vemo, da se bo nekaj spremenilo, je treba biti na to pripravljen in premisliti, ali bi sprememba lahko (negativno) vplivala na varnost. Če bi sprememba negativno vplivala na varnost, se ne izvede, ampak se razmisli o drugačni rešitvi. Kadar je sprememba nepričakovana, takrat pa se je treba analiziranja sprememb lotiti kasneje. Dodana je bila beseda, da morajo biti aktivnosti po tem odstavku dokumentirane. |
|  | 7. odstavek 34. člena | Enako velja kot komentar k 4. odstavku. Ne vem, kako si predstavljate to v praksi. Sistem kakovosti je eno, varno delo pa drugo. Te zahteve so nerealne. | »Vodstvo organizacije, ki izvaja industrijsko radiografijo, mora zagotoviti prepoznavo vzrokov neskladij, dogodkov in varnostnih vprašanj. Njihove možne posledice morajo oceniti, obvladovati in omiliti. Pravočasno je treba uvesti popravne ukrepe za odpravo vzrokov neskladij in preventivne ukrepe za preprečitev novih ali podobnih neskladij, njihovo stanje pa je treba spremljati ter o njih poročati vodstvu organizacije.« Če se pojavijo neskladja, dogodki ali varnostna vprašanja, je nujno treba ugotoviti, zakaj je do odstopanja prišlo in to z namenom, da se odstopanje ne bi več ponovilo. Tu gre za korektivni (oz. kot piše popravni) ukrep (ugotavljanje vzroka in izvedba akcij, da se kaj takega ne ponovi več). Potem je pa treba tudi izvajati preventivne ukrepe, ki zagotavljajo, da do odstopanj sploh pride. O vseh teh zadevah pa se je, tudi z namenom preprečitve ponovitve odstopanj, treba pogovarjati (prenos informacij), sicer vsa stvar sploh nima smisla. |
|  | 8. odstavek 34. člena | Ko so bili gamamati še v obravnavi, je bila težava tudi kapsula. Stališče URSJV je bilo, da lahko vgradijo samo kapsulo, ki jo je zahteval novi lastnik znamke. Če drugi proizvajalec zagotovi skladnost, ni nobenih ovir za vgradnjo. Prav tako se lahko zgodi, da nek proizvajalec propade, kaj potem, ekvivalentni nadomestki morajo biti dovoljeni. Pred besedo „tehnično“ se doda “z originalno”. | Ni upoštevano. Glej odgovor pri komentarju št. 19. |
|  | 35. člen | (1) Št. merilnikov hitrosti doze ne sme biti pogojeno s številom virov, ki jih podjetje poseduje, saj podjetje ne uporablja vseh virov hkrati. (2) Dodatna evidenca o preverjanju je nesmiselna, saj se mora ustrezno delovanje merilnikov preveriti ob vsaki uporabi vira. | Glej odgovor k naslednjemu komentarju. |
|  | 35. člen | točka (1):.."toliko merilnikov doze, kolikor virov sevanja za industrijsko radiografijo poseduje". Pri nas v Laboratoriju uporabljamo vse vire na fiksnih lokacijah, znotraj naših prostorov. Zakaj bi sedaj potrebovali npr. 3 merilnike hitrosti doze, če imamo 2 prostora in vse zaposlene, ki delajo z viri v skupnih prostorih. | Upoštevano na način, da je določeno v »toliko merilnikov kolikor virov lahko hkrati uporablja«. |
|  | 35. člen | točka (2):..."vključevati preizkus napetosti akumulatorja oziroma baterij..." Popolnoma nepraktično. Pod neko napetostjo se verjetno merilniki hitrosti doze ne prižgejo, poleg tega imamo še stacionarne merilnike hitrosti doze, ki so že ena izmed varovalk za hitrost doze v prostoru. | Spremenjeno besedilo, v katerem je tudi ta dikcija brisana. Novo besedilo odstavka: (2) Pred vsakim preiskovanjem materiala treba preveriti pravilno delovanje merilnika, in sicer odziv na povišano sevanje, sprejemljiv prikaz merjenih vrednosti in ustreznost baterije. |
|  | Prvi odstavek 35. člena | Odstavek se popravi kot sledi: (1) Izvajalec industrijske radiografije mora imeti ustrezne merilnike hitrosti doze, preizkusni vir za preverjanje odzivnosti in usposobljeno osebje, ki zna ravnati z merilniki, in sicer Izvajalec industrijske radiografije mora imeti najmanj toliko merilnikov hitrosti doze, kolikor virov sevanja za industrijsko radiografijo poseduje. | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 35. člena | Komentar na » preizkusni vir za preverjanje odzivnosti “ Tole je zelo napačna zahteva in vodi v nepotrebno kopičenje virov, prav tako se mi strokovno zdi neupravičena. Preverjanje delovanja merilnika poteka z dejanskim virom sevanja, prisloniš k defektoskopu in imaš "preizkusni vir". Za RTG ga pač s slepo zaslonko prižgeš in imaš spet "preizkusni vir". To jaz učim na usposabljanjih. Novi viri so v teh primerih popolnoma neupravičeni. Če jih že imajo ali so včasih vgrajeni v merilnike, potem jasno lahko ostanejo. Pretirano. Sedaj bo moral izvajalec industrijske radiografije kupiti še "preizkusni" vir? To res nima smisla. Kaj je preizkusni vir? Upam, da izvajalci ne bodo nabavljali dodatnih virov sevanja. "Preizkusni" vir je lahko nenazadnje kar sam vir oziroma vsebnik s katerim delajo. Poleg tega proizvajalci merilnikov običajno ne predpisujejo oziroma ne dajejo navodil kako preverjati merilnik. Zato je zahteva "Preverjanje je treba izvesti v skladu z navodili za uporabo merilnika hitrosti doze" neizvedljiva. Smiselno bi npr. bilo, da izvajalec sevalne dejavnosti predloži ali pa se to opiše v OVS, kako bodo izvajali preverjanje merilnikov in kaj so še dopustna odstopanja. | Upoštevano, določba o »preizkusnem viru za preverjanje odzivnosti« se črta. |
|  | Drugi odstavek 35. člena | Komentar na »preiskovanjem materiala« je boljše bi bilo ''izvajanjem radiografije'' Tole je popolnoma nepotrebno. Sploh pa evidence!? | Upoštevan predlog št. 99. |
|  | Drugi odstavek 35. člena | Komentar na besedilo „ Preverjanje je treba izvesti v skladu z navodili za uporabo merilnika hitrosti doze. “ To je lahko problem, Rajši napišimo v skladu z navodili pooblaščenega izvedenca, | Upoštevali smo predlog v naslednjem komentarju, ki te dikcije več ne vsebuje. |
|  | Drugi odstavek 35. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: (2) Pred vsakim preiskovanjem materiala treba preveriti pravilno delovanje merilnika, in sicer odziv na povišano sevanje, sprejemljiv prikaz merjenih vrednosti in ustreznost baterije. | Upoštevano. |
|  | 3. odstavek 35. člena | Komentar na besedilo » izključiti napravo oziroma zapreti zaslonko in” To je samo za RTG, kaj pa za zaprti vir (vračanje v vsebnik)? | Upoštevano. Dodano »oziroma vrniti vir v vsebnik« |
|  | Prvi odstavek 36. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: Delavci, ki izvajajo industrijsko radiografijo, morajo, poleg pasivnega osebnega dozimetra, nositi tudi elektronski alarmni dozimeter, ki z zvočnim alarmom opozarja na prekoračene operativne meje hitrosti doze in prejete skupne doze. Če pride do neugodnih pogojev delovnega okolja morajo biti alarmi zaznavni tudi s pomočjo svetlobnih ali virbirajočih opozoril. Komentar: Zadnja dva stavka govorita o isti stvari, predlagam novo dikcijo. | Upoštevano. V oklepaj se doda še (npr. hrup…) |
|  | Drugi odstavek 36. člena | Pred besedo »umerjeni« se doda »preverjeni ali« | Upoštevano. |
|  | Tretji odstavek 36. člena | V 35. členu se natančno predpisuje preverjanje merilnikov. Kakšno pa je preverjanje pravilnega delovanja elektronskih dozimetrov? Ali se preverjajo na podoben način? Predlagam podobno dikcijo, kot sem jo v 35. členu: "smiselno bi npr. bilo, da izvajalec sevalne dejavnosti predloži ali pa se to opiše v OVS, kako bodo izvajali preverjanje merilnikov in kaj so še dopustna odstopanja." | Upoštevano. |
|  | Tretji odstavek 36. člena | Črta se beseda »pravilno« | Upoštevano. |
|  | Tretji odstavek 36. člena | To je nerodno. Alarmni dozimetri so tudi elektronski (dnevni) osebni dozimetri. Testiranje bi pomenilo, da se akumulirani dozi pripiše dodatek, ki ni povezan z izpostavitvijo delavca. Torej bi bilo potrebno dozimeter resetirati. | Testiranje elektronskih dozimetrov se ne izvaja s preizkusnim virom, ampak se preveri le odziv na povišano sevanje na vir, ki ga sicer poseduje, sprejemljiv prikaz merjenih vrednosti in ustreznost baterije. |
|  | 37. člen | Odgovornost naročnika bi bil lahko svoj člen. Tu se preveč mešajo stvari. Za prvimi tremi odstavki se doda nov člen. | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 37. člena | Doda se besedilo »Morebitno dodatno število oseb poleg dveh za izvajanje industrijske radiografije mora ustrezati za zagotavljanje ustreznega nadzora delovišča.« | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 37. člena | Besedilo »za industrijsko« se nadomesti z »za izvajanje industrijske« | Upoštevano. |
|  | Tretji odstavek 37. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »(3) Če več ekip enega ali različnih izvajalcev industrijske radiografije izvaja industrijsko radiografijo na istem območju, zunaj posebej namenjenih prostorov, je treba zagotoviti pisni dogovor za zagotovitev varnosti in medsebojnega poznavanja ekip ter medsebojnih operacij. V primeru več ekip izvajalcev radiografij se jasno določi kontrolor delovišča, ki je odgovoren za varno razporeditev dela po delovišču, v primeru različnih izvajalcev se to določi v pisnem dogovoru. Če delo poteka v več izmenah, je potrebno poleg kontrolorja delovišča določiti tudi njegove namestnike.« | Upoštevano. |
|  | 5. odstavek 37. člena | Komentar na besedilo » vseh sistemih za detekcijo sevanja« Kaj je s tem mišljeno? Ali gre za sisteme, ki uporabljajo sevanje (npr. merilniki nivoja) ali kaj drugega?. Sam sistem za detekcijo sevanja je lahko problem samo za naročnika (npr. napačne meritve) in ne povzroča dodatnih tveganj. | Upoštevano. Smo brisali stavek. |
|  | 7. odstavek 37. člena | Vsebina ni v skladu z vsebino čl. 17 (2). Dejansko morajo biti odgovornosti naročnika in izvajalca pisno določene (kot to piše v (4). Izvajalec ne more in ne sme prevzeti obveznosti obveščanja delavcev naročnika (kot piše v čl. 17(2)), za to je odgovoren njihov delodajalec tako kot piše tukaj. Torej ne smemo pričakovati, da bo do delavci pred izvajanjem readiografije hodili po ind. hali in razlagali, kaj delajo in kako naj se delavci ravnajo. | Smo uskladili. |
|  | 8. odstavek 37. člena | Izvajalec bi moral naročniku vnaprej podati točne specifikacije (kje bo natančno delal, kako bo izvajal preiskavo, kje bo vir sevanja, itd) kar je včasih problem. Kdo bo za to poskrbel, je verjetno stvar dogovora (npr. luči, odri, itd). Nujno je, da je zagotovljen dogovor in podpora izvajalcu. | Menimo, da je pripomba zajeta v odstavkih, ki se nanašajo na odgovornosti izvajalca in naročnika. Besedilo teh odstavkov, ki opredeljujejo odgovornosti izvajalca in naročnika so: - Pisni dogovor iz prejšnjega člena je treba skleniti z naročnikom industrijske radiografije o medsebojnih odgovornostih in dolžnostih. Pisni dogovor mora vključevati tudi ureditev začasne shrambe virov sevanja, če je ta potrebna in odgovornosti za nadzor ter dostop do shrambe. Pisni dogovor vsebuje bistvene korake ravnanja v primeru izrednega dogodka. Pri sklenitvi dogovora, kot tudi pri zagotavljanju varnega delovnega okolja iz 8. odstavka tega člena, sodelujejo odgovorne osebe za varstvo pred sevanji vseh izvajalcev sevalne dejavnosti - Izvajalec sevalne dejavnosti mora izpolnjevati naročnikove pogoje za varno delo in varovanje okolja in morebitni načrt ukrepanja. (3) Izvajalec sevalne dejavnosti mora avtonomno načrtovati varno izvedbo del in zagotoviti skladnost s pogoji, ki izhajajo iz dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Prav tako pa mora izvajalec sevalne dejavnosti naročnika obvestiti o načrtu ukrepanja ob izrednem dogodku, ki ga pripravi izvajalec sevalne dejavnosti in se nanaša specifično na uporabo virov sevanja ter ga po potrebi uskladiti s splošnim načrtom ukrepanja, ki ga pripravi naročnik. (4) Naročnik industrijske radiografije ne sme postavljati pogodbenih pogojev ali omejitev, ki bi izvajalca sevalne dejavnosti ovirale pri varnem izvajanju sevalne dejavnosti. Da se zmanjša sevalno tveganje pri izvajanju sevalne dejavnosti in da se prepreči izpostavljenost sevanju drugih delavcev na lokaciji, mora naročnik zagotoviti, da je delo izvajalca sevalne dejavnosti usklajeno z drugimi dejavnostmi na lokaciji. (6) Izvajalec sevalne dejavnosti se mora v izogib nesporazumu na deloviščih, skupaj z naročnikom, natančno dogovoriti o obvestilih, opozorilnih signalih in alarmih, ki se bodo uporabljali pri delu in ne sme pričeti z deli dokler naročnik o tem ne obvesti tudi vse morebitne druge delavce prisotne na delovišču. (7) Izvajalec sevalne dejavnosti se mora pred pričetkom del prepričati, da je naročnik industrijske radiografije zagotovil varno delovno okolje za izvajanje industrijske radiografije, kot so primerna osvetljenost, postavitev odrov, ukrepi za varno delo v zaprtih in tesnih prostorih in podobno. |
|  | 9. odstavek 37. člena | Kdo se dogovarja z naročnikom? Odgovorna oseba za VS, ali kdo drug?. Kdo pove, da so izpolnjeni pogodji? Delavci, ki izvajajo radiografijo, ali OOVS, ali vodja del? | Pred začetkom izvajanja del je to odgovorna oseba za varstvo pred sevanji, na delovišču pa kontrolor. Relevantni členi pravilnika so 37. in 38. člen. |
|  | 37. člen | Predlog novega člena o naročnikih je delno dopolnjen in spremenjen člen 37 od odstavka 4 naprej. Besedilo novega člena: Pisni dogovor iz prejšnjega člena je treba skleniti z naročnikom industrijske radiografije o medsebojnih odgovornostih in dolžnostih. Pisni dogovor mora vključevati tudi ureditev začasne shrambe virov sevanja, če je ta potrebna in odgovornosti za nadzor ter dostop do shrambe. Pisni dogovor vsebuje bistvene korake ravnanja v primeru izrednega dogodka. Pri sklenitvi dogovora, kot tudi pri zagotavljanju varnega delovnega okolja iz 8. odstavka tega člena, sodelujejo odgovorne osebe za varstvo pred sevanji vseh izvajalcev sevalne dejavnosti. Pisni dogovor je lahko v obliki seznama opravil kot je zasnovan v prilogi tega pravilnika. Komentar: Tole je velika zahteva za uporabnike in bi morali narediti neko chek-listo, neko zasnovo, ki jo lahko uporabniki uporabijo. Ki bi bila priloga pravilniku. Tule se samo nalaga obveznosti, še in še. Sam se močno sprašujem, kakšen bo resnični izplen glede varnosti. Pogrešam stopenjski pristop - kaj, če je delovišče dogovorjeno prazno, potem je vse tole overkill… Optimizacija ALARA mora veljati tudi za birokraciijo/papiirologijo. Izvajalec sevalne dejavnosti mora izpolnjevati naročnikove pogoje za varno delo in varovanje okolja in morebitni načrt ukrepanja. (5) Izvajalec sevalne dejavnosti mora avtonomno načrtovati varno izvedbo del in zagotoviti skladnost s pogoji, ki izhajajo iz dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnostiPrav tako pa mora izvajalec sevalne dejavnosti naročnika obvestiti o načrtu ukrepanja ob izrednem dogodku, ki ga pripravi izvajalec sevalne dejavnosti in se nanaša specifično na uporabo virov sevanja ter ga po potrebi uskladiti s splošnim načrtom ukrepanja, ki ga pripravi naročnik. Komentar: Takšne podrobnosti ne sodijo v pravilnik. In so najbrž pokrite z ostalimi pravilni s področja zdravja in varstva pri delu. To sem prestavil v druge odstavke v skrajšani obliki. (6) Naročnik industrijske radiografije ne sme postavljati pogodbenih pogojev ali omejitev, ki bi izvajalca sevalne dejavnosti ovirale pri varnem izvajanju sevalne dejavnosti. Da se zmanjša sevalno tveganje pri izvajanju sevalne dejavnosti in da se prepreči izpostavljenost sevanju drugih delavcev na lokaciji, mora naročnik zagotoviti, da je delo izvajalca sevalne dejavnosti usklajeno z drugimi dejavnostmi na lokaciji. Na delovišču so lahko prisotni samo nujno potrebni delavci naročnika. (7) Izvajalec sevalne dejavnosti se mora v izogib nesporazumu na deloviščih, skupaj z naročnikom, natančno dogovoriti o obvestilih, opozorilnih signalih in alarmih, ki se bodo uporabljali pri delu in ne sme pričeti z deli dokler naročnik o tem ne obvesti tudi vse morebitne druge delavce prisotne na delovišču. (8) Izvajalec sevalne dejavnosti se mora pred pričetkom del prepričati, da je naročnik industrijske radiografije zagotovil varno delovno okolje za izvajanje industrijske radiografije, kot so primerna osvetljenost, postavitev odrov, ukrepi za varno delo v zaprtih in tesnih prostorih in podobno. Komentar: Najbrž zadošča skrajšana dikcija. (9) Ne glede na zahteve iz tega člena, ki se nanašajo na naročnika industrijske radiografije, je za izvajanje sevalne dejavnosti v celoti odgovoren izvajalec industrijske radiografije. Slednji ne sme začeti z izvajanjem industrijske radiografije, če niso izpolnjeni vsi pogoji iz tega člena. | Upoštevani so vaši popravki. 37. člen je bil razdeljen na dva logična dela. 37. člen se nanaša na število delavcev, dodan je še kontrolor v primeru več ekip. 38. člen se nanaša na odgovornosti naročnika in izvajalca industrijske radiografije. Določbo o sami zasnovi pisnega dogovora smo brisali. |
|  | 38. člen | (1) ISO 3999 ne zagotavlja varnejše uporabe z viri sevanja. Od URSJV zahtevamo, da nam predloži mnenja in dokumentacijo strokovnih delavcev iz stroke, prakso iz tujine (npr. Nemčija, Češka, Madžarska) in pooblaščenca/-ev (ZVD in/ali IJS), ki bi sugerirali, da so vsebniki, ki ustrezajo standardu ISO 3999, varnejši za uporabo. Želimo tudi predstavitev konkretnih razlogov, na podlagi katerih je uporaba vsebnikov, ki ustrezajo standardu ISO 3999, po novem pravilniku nujna. Prosimo tudi za podatke o nesrečah v zadnjih 10-15 letih z vsebniki, ki standardu ISO 3999 ne ustrezajo. Gleda na dokazno gradivo, ki smo ga v več etapah dostavili na URSJV, se v Nemčiji, na Madžarskem in na Češkem uporablja več kot 500 vsebnikov, ki niso skladni s standardom ISO 3999. Glede na zagotovila ustreznih certifikatov, ki tem vsebnikom zagotavljajo veljavnost, bodo te vsebniki v uporabi še vsaj 10 let. | Spremembe pravilnika so bile pripravljene na osnovi priporočil IAEA, in sicer dokumenta SSG-11 Radiation Safety in Industrial Radiography pri katerem je sodelovala mednarodna skupnost, in sicer strokovnjaki s področja industrijske radiografije. V dokumentu je določeno, da naj naprave za industrijsko radiografijo ustrezajo standardu ISO 3999, zato so se tudi v večini državah, kjer veljajo visoki varnostni standardi, ti vsebniki že pred leti prenehali uporabljati. URSJV je že leta 2018 obvestila vse uporabnike starih vsebnikov, da bo slej ko prej njihova uporaba prepovedana. Tako, da ne gre za neko novo ali nujno zadevo, ampak že dolgo načrtovan ukrep o katerem ste bili ves čas obveščeni tako, da ste se lahko pravočasno prilagodili na novo stanje, ki je bilo napovedano že pred sedmimi leti. |
|  | 38. člen | Komentar na » tehnično dokumentacijo proizvajalca« …..tehničnimi specifikacijami…. | Termin tehnična dokumentacija se uporablja tudi v ZVISJV-1 in podzakonskih predpisih zato vašega predloga ne moremo upoštevati. |
|  | 38. člen | Komentar na besedilo » Pomožna oprema, vključno z zaslonkami, mora biti združljiva z vsebnikom« To je za zaprte vire ali za obe vrsti? | Upoštevano. Smo ločili člene, da bo bolj jasno in sicer na 39 in na 40. 39. člen je za zaprte vire in 40. člen pa za rentgenske naprave. |
|  | 38. člen | točka (3 v.):...je povezava sklopa z virom sevanja s pogonskim kablom ustrezna... Ponovno popolnoma nepraktično in hkrati se zdi, da predstavlja nepotrebno izpostavljanje ter podaljšanje časa v bližini vira... | Upoštevano in brisano. |
|  | 38. člen | Treba je ločiti gama- in rentgenografijo. Recimo ISO 3999 velja samo za gamagrafijo. | Je določeno, da velja samo za naprave z zaprtimi viri. Glej tudi pojasnilo h komentarju 117. |
|  | 38. člen | Del 38. člena, ki se nanaša na naprave za industrijsko radiografijo z zaprtimi viri, se glasi: »(1) Naprave za izvajanje industrijske radiografije z zaprtimi viri sevanja, morajo izpolnjevati zahteve, ki so navedene v ISO3999 standardu. Komentar: Med izraze sem dal definicijo, ki je po mojem potrebna za preprečevanje zmede. Tam je naprava mišljena vsebnik + kabli... (potrebna je pravilna navedba standarda, imamo tudi slovenski prevod zadnje izdaje standarda: SIST ISO 3999:2025) - Naprava iz prvega odstavka mora biti v brezhibnem stanju in v skladu z originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca. - Vir, nosilec vira, vsebnik vira, vodilna cev in prožilnik ter morebitna pomožna oprema, kot so kolimatorji, držala za pozicioniranje ali pritrditev vsebnika ali vodilne cevi, morajo biti medsebojno združljivi. V primeru nejasnosti ali so posamezne komponente združljive z vsebnikom in nosilcem vira se je treba posvetovati pri proizvajalcu zaščitnega vsebnika vira sevanja ali pri proizvajalcu pomožne opreme. - Izvajalec sevalne dejavnosti, ki izvaja industrijsko radiografijo z zaprtimi viri sevanja, mora pred vsakim začetkom del opraviti rutinski pregled, ki mora vključevati vsaj: - Pregled vsebnika vira sevanja, da se zagotovi, da: - so ogrodje in pritrdilni elementi togi in brez prostega hoda, - ključavnica in zaklepni mehanizem nosilca vira delujeta pravilno, - so ravni sevanja v mejah iz 43. člena , - so povezave vodilne cevi in prožilnika varni, - se preveri dimenzije oziroma obrabo priključka nosilca vira s posebno šablono GO/NO-GO proizvajalca naprave, ki mora izpolnjevati pogojeskladne z originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca. - Pregled prožilnika, da se zagotovi, da: - je okovje navijalnika togo in brez praznega hoda, - na prožilni cevi ni znakov poškodb, pregibov, vdolbin, - se prožilni kabel lahko prosto premika, - se preveri dimenzije oziroma obrabo priključka prožilnega kabla s posebno šablono GO/NO-GO proizvajalca naprave, ki mora izpolnjevati pogojeskladne z originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca. - Pregled vodilnih cevi vira sevanja, da se zagotovi, da: - je okovje priključkov togo, - ni znakov poškodb, pregibov ali vdolbin na cevi ali ekspozicijski glavi, - je začetek vodilne cevi natančno pritrjen na vsebnik vira sevanja. - Pregled pomožne opreme, da se zagotovi, da: - je kolimator ustrezno pritrjen na ekspozicijsko glavo, - je nosilnost stojal ali pripomočkov za pozicioniranje ali pritrditev zadostna, - se v primeru uporabe magnetnih pripomočkov izvede obremenitveni test z ekvivalentno obtežitvijo. | Upoštevano. Razen glede originalne tehnične dokumentacije, kar je že pojasnjeno pri odgovoru h komentarju št. 19. |
|  | 38. člen | Del 38. člena, ki se nanaša na naprave za industrijsko radiografijo z rentgenskimi napravami se spremeni tako da se glasi: - »Izvajalec sevalne dejavnosti, ki izvaja industrijsko radiografijo z rentgenskimi napravami, mora vsak dan pred začetkom del opraviti rutinski pregled, ki mora vključevati vsaj, da: - na opremi ni vidnih poškodb, - je nameščena slepa zaslonka, - kabli ali priključni konektorji niso poškodovani, Komentar: To sicer nima zveze z varstvom pred sevanji, ampak ne škodi, če se preveri - tekoči hladilni sistemi ne puščajo, - vse zapore delujejo pravilno, Komentar: Kaj naj bi to bilo? Prvič slišim... - vsi opozorilni indikatorji in luči delujejo pravilno, - so pritrdilni elementi tesni, navojni priključki pa varni. - Izvajalec sevalne dejavnosti, ki izvaja industrijsko radiografijo z rentgenskimi napravami, lahko sam izvede še nekatera druga vzdrževalna dela kot na primer: - pregledi električne zaščite vključno z električno ozemljitvijo in preizkusi električne izolacije kablov, Komentar: Ali to res izvajajo, sam še nikoli nisem zasledil… Če se to ne izvaja, nima smisla tlačit v pravilnik. Sicer to nima zveze z varstvom pred sevanji... - preverja, ali so vsi kabli v dobrem stanju, brez obrabe ali golih žic, - čiščenje ali zamenjava filtrov v hladilnih sistemih, - preverjanje uhajanja rentgenskih žarkov iz cevi. Komentra. Ni jasno opredeljeno kaj oz. kako to uporabnik izvede. To dela pooblaščeni izvedenec pri svojem pregledu, ne pa uporabnik, ki nima ne merilnika, ne znanja in lahko samo povzroči veliko sevalno škodo uporabniku. Absolutno mora ven! Ali naj to izvajelc sevalne dejavnosti to izvaja s svojimi"GREATZ" merilniki? Pooblaščeni izvedenec ima teletectorje, znanje itd. kaj pa izvajalec sevalne dejavnosti? Tole zagotovo ni "vzdrževalno" delo - Izvajalec sevalne dejavnosti mora vzpostaviti program vzdrževanja za vso opremo, ki se uporablja pri industrijski radiografiji, v katerem navede, kdo lahko opravlja vzdrževanje in v kakšnih časovnih presledkih, pri čemer je potrebno upoštevati vsako uporabo opreme v okoljih, ki lahko ovirajo delovanje naprav. Komentar: Tole smiselno napisati v členu za gamagrafijo in v tem členu. - Izvajalec sevalne dejavnosti mora vzpostaviti predopozorilno signalizacijo ter signalizacijo, ko je izpostavljenost v teku, kot je to določeno v 19. členu tega pravilnika. | Upoštevano, razen glede originalne tehnične dokumentacije. Poleg tega so bili izrazi usklajeni s terminologijo iz SIST ISO 3999. |
|  | 38. člen | Naprave za izvajanje industrijske radiografije z zaprtimi viri sevanja, vključno z vso pomožno opremo, morajo izpolnjevati zahteve, ki so navedene v standardu ISO 3999 (PROSIMO, DA SE SKLICEJETE NA PRIVZET STANDARD, TO JE SIST ISO 3999 - Radiološka zaščita - Naprave za industrijsko gama radiografijo - Specifikacije za delovanje, načrtovanje in preskuse) standardu. Vsebnik vira sevanja in vsa pomožna oprema, vodilne cevi, krmilni kabli in daljinski upravljalniki, kolimatorji, in druga pomožna oprema, kot so držala za zagotovitev pritrditve vsebnika ali vodilne cevi na varno podlago in pripomočki za pozicioniranje, morajo biti na voljo v brezhibnem stanju in v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca. | Upoštevano. Smo spremenili v SIST ISO 3999. |
|  | 39. člen | Zakaj niso v enem členu vse zahteve za RTG naprave in v drugem členu vse zahteve za zaprte vire? Tudi npr. za predopozorilne znake iz prejšnjega člena je razlika v 19. členu. Najbolj pregledno bi bilo, da so na kupu vsi členi (in določbe) za zaprte vire in vsi členi in določbe za RTG, čeprav se kaj podvoji. Tako bi se izognili nejasnostim in dvomom. | Smatramo, da bi bilo potem preveč podvajanja (npr. pri merilnikih, deloviščih, zagotavljanju kakovosti, prostori in teren…), zato smo se odločili, da imamo člene grupirane po tematskih področjih. |
|  | Drugi odstavek 39. člena | Tule je treba dodati izjeme za nekonvencionalno industrijsko radiografijo. Filtracija je nujna za preslikavanje kovinskih/debelejših kosov, saj zmanjšuje dozo (delno tudi šum radiograma). Restavratorski center izvaja radiografijo umetnin, kjer lahko zaradi tankih oziroma prepustnih plasti vzorcev potrebujejo tudi zelo nizke energije. Zato nimajo nobene filtracije oziroma le berilij. | Dodana je dopolnitev: » V kolikor je rentgenska naprava namenjena za uporabo pri napetostih manjših od 50kV, se lahko uporablja brez filtracije koristnega snopa, če se ne uporablja pri napetostih večjih od 160kV. “ |
|  | Tretji odstavek 39. člena | Se doda besedilo »Uporaba rentgenske naprave brez slepe zaslonke je na terenu prepovedana.« | Upoštevano. |
|  | 39. člen | Se doda nov odstavek »(6) Rentgensko napravo je mogoče vklopiti le s ključem.« | Upoštevano. |
|  | 4. odstavek 39. člena | Kako je s predopozorilnim znakom, ki mora biti avtomatičen? (to določa poseben člen) | Kot ste zapisali, to določa posebni člen in ne ponavljamo tega tukaj. |
|  | 4. odstavek 40. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: (4) Rentgenske naprave za industrijsko radiografijo oziroma naprave za industrijsko radiografijo z zaprtimi viri je treba postaviti tako, da je v enem prostoru rentgenska cev oziroma vsebnik z vodilno cevjo, v drugem prostoru pa nadzorna plošča oziroma prožilnik. | Upoštevano in usklajeno s terminologijo. |
|  | 6. odstavek 40. člena | Besedilo se spremeni tako, da se glasi: (6) Prožilnik naprave, ki vsebuje zaprte vire sevanja, oziroma nadzorna plošča rentgenske naprave morata biti nameščena tako, da ima izvajalec industrijske radiografije pregled nad vstopom v prostor, kjer se izvaja industrijska radiografija. | Upoštevano in usklajeno s terminologijo. |
|  | 7. odstavek 40. člena | To je v praksi nemogoče zagotoviti oziroma bi bila investicija velikostnega reda 100.000 EUR ali več. Ne moremo enačioti RTGjev in radioaktivnih virov. Pri RTGju je precej enostavno izvesti, da se prekine obsevanje v primeru odpiranje vrat. Za radioaktivne vire pa je to izjemno zapleteno in sprašujemo se, če je tudi potrebno. IAEA smernice v takih primeih dopuščajo izjeme. Zahteva ni skladna z ALARA principom. Pozabljamo osnovni namen postavljanja namenskih prostorov za radiografijo: zmanjšanje izpostavljenosti zaradi ščitenja. Trenutni namen pravilnika je presegel meje zdravega razuma, zavedati se moramo, da ne delamo ekvivalenta radioskopskim kabinam, kjer zanje vse to lahko velja. Takšnih zahtev ne smemo postavljati, saj v nasprotnem primeru nato ne smemo zahtevati potem večjega obsega izobraževanja in še kakšne druge relaksacija pridejo na vrsto. Skrakta, tak prostor ni narejen "trotlzihr", zato pa so taki delavci ustrezno usposobljeni. | Besedilo je spremenjeno, in sicer: » V primeru povišanega sevanja mora biti s tehničnimi ukrepi onemogočeno odpiranje vrat z zunanje strani. Če tehničnih ukrepov ni možno zagotoviti, se ti lahko nadomestijo z administrativnimi ukrepi. “ |
|  | 7. odstavek 40. člena | Komentar na besedno zvezo » V primeru povišanega sevanja mora biti onemogočeno odpiranje vrat z zunanje strani«: Vprašanje za primer izrednega dogodka: Kako lahko intervencijski delavec sploh vstopi v prostor, če npr. vir izpade iz vsebnika in je v prostoru stalno povišano sevanje, če je odpiranje vrat onemogočeno? Morda bi bilo bolje nekaj kot " V primeru povišanega sevanja se mora ob odpiranju vrat z zunanje strani sprožiti trajni zvočni opozorilni signal (sirena), ki ugasne šele, ko se sevanje zmanjša na raven ozadja". Drugače pa je potrebno ob izrednem dogodku zagotoviti način, kako dovoliti odpiranje vrat tudi od zunaj, verjetno z nekim večstopenjskim izklopom varnostnega sistema. | Odstavek smo malo drugače zapisali. V primeru izrednega dogodka se postopa drugače, in sicer skladno z ustreznimi postopki, kar pa ne ureja ta pravilnik. Besedilo odstavka: V primeru povišanega sevanja mora biti s tehničnimi ukrepi onemogočeno odpiranje vrat z zunanje strani. Če tehničnih ukrepov ni možno zagotoviti, se ti lahko nadomestijo z administrativnimi ukrepi. |
|  | 7. odstavek 40. člena | Komentar na » še pred vstopom v prostor opozori, da se vir ne nahaja v ekspozicijskem položaju” ??? Verjetno: še pred vstopom opozori, da se vir nahaja…. Ali: da se vir ne nahaja v varnem položaju... | Upoštevano. |
|  | 9. odstavek 40. člena | Glej komentar na 7. odstavek | Glej odgovor pri komentarju 131. |
|  | 10. odstavek 40. člena | Komentar na » opozarjajo na nevarnost sevanja ali da je sistem v stanju pripravljenosti. “ Primerjaj s odstavkom 7. | 7. in 10. odstavek sta bila usklajena. Vaš predlog je bil upoštevan. |
|  | 11. odstavek 40. člena | Komentar na » mora biti zasnovan tako” … da velja princip varne odpovedi. | Smatramo, da je predlagano določilo člena bolj jasno. Predlog ni upoštevan. |
|  | 11. odstavek 40. člena | To bi lahko veljalo le za RTG naprave. In ponovno izpostavljam, postavljamo nerealne in prestroge zahteve, ki presegajo osnovni namen in ne prispevajo k večji varnosti. | Upoštevano, odstavek bo črtan. |
|  | 13. odstavek 40. člena | V takšni dikciji to pač ni možno za gamagrafijo. To je nemogoča zahteva. To je zahteva, ki je npr. smiselna pri sterilizatorjh z LINACi. Ne predstavljam pa si, kako bi bilo mogoče z vrvico prekiniti obsevanje z zaprtim virom v vsebniku. IAEA za zaprte vire glede tega določa izjemo. Ta stavek(zadnji stavek) bolj sodi v 5 odstavek tega člena. | Dopolnjeno tako, da prekinitev velja le za rentgenske naprave. |
|  | 14. odstavek 40. člena | Komentar na » redundantnost, raznovrstnost in neodvisnost sistemov zaklepanja.« Kako to zagotoviti ? Ali bodo dve različni in ločeni ključavnici na vratih? Če ja, napišimo to. Komentar na » vsak dan pred začetkom izvajanja industrijske radiografije” Ali ni to prepogosto, če gre za redundantne in neodv. sisteme? | S tem je mišljeno npr. uporaba ključa, interlock ali kartica za odklepanje/zaklepanje vrat. Ti sistemi ne smejo biti med seboj povezani. |
|  | 15. odstavek 40. člena | Zakaj bi proizvajalec naprave za industrijsko radiografijo (pravzaprav naprav za industrijsko radioagrafijo ne poznam, poznam pa vire za industrijsko radiografijo) karkoli imel s prostorom? Mislim, da se industrijska radiografija (ne samo na tem mestu) zamenjuje z napravami za sterilizacijo, ki so nekaj povsem drugega? Tam je proizvajalec naprave v resnici "proizvajalec" celotnega objekta. Pri industrijski radiografiji pa proizvajalec vira res nima popolnoma nič s prostorom. Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da je prostor ustrezen in to lahko po mojem mnenju naredi le pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. Take prostore je potrebno tudi redno pregledovati, zato sem dopolnil 56. Člen Na koncu se doda stavek „ Nato se prostor in varnostne ter opozorilne sisteme redno pregleduje. “ | Upoštevano na način, da zahteva velja za izvajalca sevalne dejavnosti, brez prisotnosti proizvajalca. Ni upoštevano, saj je že predpisano, da se varnostni in opozorilni sistemi pregledujejo vsak dan pred začetkom uporabe (14. odstavek tega člena) |
|  | 41. člen | (2) (druga alineja): pisno seznanjanje upravnega organa o izvajanju ind. radiografije na terenu predhodno vsaj dva dneva pred izvedbo je nemogoče, saj se lokacije spreminjajo na dnevni bazi, usklajevanja večinoma potekajo dan pred izvedbo, večkrat se določene izvedbe tudi prestavijo. Prav tako smo že dolžni voditi evidenco o iznosih vira, ki jo lahko inšpektor vedno preveri ob letnem inšpekcijskem pregledu. | Ni upoštevano saj smatramo, da bo s tako najavo izvajalec sevalne dejavnosti bolj skrbno pristopil k izvajanju del na terenu glede na to, da bo imela inšpekcija URSJV tudi možnost, da preveri izvajanje na terenu. Glede najave naj poudarimo, da ne bo šlo za zapleten postopek, zadoščalo bo elektronsko sporočilo na naslov upravnega organa. |
|  | Prvi odstavek 41. člena | Tole je velika neumnost. Primarno je industrijska radiografija terenska dejavnost, pač na mestu vgraditve predmeta pregledovanja. Tu sedaj delamo doktrino, da naj bo to bolj izjema. Absolutno napačna in nesmiselna smer. | To je zahteva iz SSG11, ki eksplicitno poudarja, da se industrijska radiografija primarno izvaja v posebej namenjenih prostorih in dopušča možnost izvajanja na terenu, tako, da vašega predlogo ne bomo upoštevali. |
|  | Drugi odstavek 41. člena | NEK predlaga, da se v drugem odstavku 41. člena JV2 spremeni druga alineja tako, da se glasi: »-je o izvajanju industrijske radiografije na terenu, kadar se ta izvaja izven radiološko nadzorovanega območja, pisno obveščeni pristojni organ vsaj dva dni pred opravljanjem načrtovbanih del, oziroma v nujnih primerih, ko je treba nemudoma izvesti nenačrtovano industrijsko radiografijo, pred opravljanjem načrtovanih del.« Obrazložitev: V RNO so že sprejeti vsi najstrožji ukrepi, zato predlagamo, da se določi izjema od obveznosti pisnega obveščanja pristojnega organa za primere, ko se industrijska radiografija na terenu izvaja v RNO. Predlagamo tudi, da se za nujne primere določi izjema glede časovnice obveščanja. V NEK pride velikokrat do situacije, ko je treba zaradi nujnosti izvesti nenačrtovano industrijsko radiografijo v času, ki je krajši od 48 ur, kot ga JV2 predvideva za obveščanje. | Vaš predlog je bil upoštevan in je bil dodan stavek » oziroma v nujnih primerih, ko je treba nemudoma izvesti nenačrtovano industrijsko radiografijo, pred opravljanjem načrtovanih del.« |
|  | Drugi odstavek 41. člena | Druga alineja, komentar: To je pretirano. Kaj pa se doseže s tem? Samo še več dodatnih birokratskih ovir. Kaj pa bo URSJV s tem obvestilom? To je popolna neumnost. Če ima nekdo dovoljenje, to pomeni, da zna delati in se privzame, da dela pravilno. Kakršno koli obveščanje je popoln nesmisel. Žal moram iskreno priznati, da tule izgubljam spoštovanje do URSJV. Tretja alineja, komentar: Zakaj se to še enkrat navaja, saj je itak potrebno izpolnjevati zahteve iz 38.člena. Kaj je dodana vrednost? - Peta alineja se popravi tako, da se glasi: je na območju izvajanja industrijske radiografije vzpostavljeno označeno radiološko nadzorovano območje tako, da je na meji ograjenega območja hitrost doze smiselno čim nižja in ne presega 60 μSv/h povprečeno po eni minuti, kar je treba preveriti z merilnikom hitrosti doze. Za označevanje ali ograditev je treba uporabljati opozorilne znake, pregradne trakove ali druga sredstva za preprečitev dostopa; - Komentar: "Ograditev" ni možna. Zato pa imamo zahteve po označevanju, pojasnitvi nevarnosti tamkajšnjim delavcem in predvsem stalni nadzor nad okolico z dvema ali več uporabniki. Treba je realno pogledati stanje na terenu. Tole je zelo zelo zelo okrnjena zahteva. Treba je upoštevati slovensko zakonodajo, in sicer Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih, kjer so navedene meje nadzorovanih območjih. Vendar jih je treba prilagoditi, 60 uSv/h v minuti je OK za kratke ekspozicije, za dolge ekspozicije je treba vzeti 3 uSv/h povprečje v 8 urah, za morebitna stalna delovišča pa ne 6 mSv, kot sledi iz zgornjega pravilnika ampak 1 mSv/leto, ker gre za izpostavljenost prebivalstva. Omejitve je treba torej bolje strukturirati po moji predlagani shemi, ali pa kaki podobni. | Kot je bilo že pojasnjeno pri komentarju številka 141 smatramo, da je glede na pretekle izkušnje potrebno, da se uveljavi nova zahteva. To potrjuje tudi analiza zadnjega dogodka pri izvajalcu industrijske radiografije, kjer je bila močno kršena varnostna kultura in kultura varovanja. Nikakor se ne moremo strinjati s komentarjem in smatramo, da bo tako novo določilo prispevalo k dvigu varnostne kulture in kulture varovanja h kateremu moremo težiti tako upravni organi, pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji kot tudi izvajalci sevalne dejavnosti. Vaš predlog smo upoštevali in brisali alinejo. Peto alinejo smo spremenili, tako, da se glasi: » - je na območju izvajanja industrijske radiografije vzpostavljeno označeno radiološko nadzorovano območje tako, da je na meji ograjenega območja hitrost doze smiselno čim nižja in ne presega kriterijev, ki so določeni v predpisu, ki ureja ukrepe varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih in, ki veljajo za nadzorovano območje. Za označevanje ali ograditev je treba uporabljati opozorilne znake, pregradne trakove ali druga sredstva za preprečitev dostopa;« |
|  | Drugi odstavek 41. člena | Komentar na drugo alinejo na besedilo » o izvajanju industrijske radiografije na terenu pisno obveščen pristojni upravni organ vsaj dva dni pred opravljanjem načrtovanih del” Kje bodo definirane zahtevane podrobnosti in način obveščanja? | Glej odgovor pri komentarju 140. |
|  | Drugi odstavek 41. člena | Komentar na tretjo alinejo na besedilo » izpolnjevanjem zahtev iz 38. člena tega pravilnika “ Ali bo zahtevan zapisnik pregleda za obveščanje URSJV? | Ta alineja se črta, glej tudi odgovor k prejšnjemu komentarju. |
|  | Drugi odstavek 41. člena | Komentar na tretjo alinejo na besedilo » dokumentacijo” “specifikacijami” torej, predlog je, da se izraz “dokumentacijo” nadomesti z izrazom “specifikacijami” | Glej odgovor pri komentarju številka 116. |
|  | Drugi odstavek 41. člena | Komentar na peto alinejo na besedilo » nižja in ne presega 60 μSv/h povprečeno po eni minuti, kar je treba preveriti z merilnikom hitrosti doze” Prteverjanje se lahko opravi šele potem, ko je že vsa oprema postavljena, to je že del izvajanja radiografskega postopka (RTG in zaprti vir so med tem v delovnem položaju). Kako se to izvede , mora biti določeno v navodilih za delo. | Alineja je bila spremenjena. Glej odgovor pri komentarju 143. |
|  | Drugi odstavek 41. člena | Komentar na sedmo alinejo: To mora poskrbeti naročnik, ne morejo izvajalci radiografije obveščati in usmerjati delavce naročnika, ki je odgovoren za njih!! | Glede na to, da mora izvajalec sevalne dejavnosti označiti nadzorovana območja, mora zagotoviti tudi nadzorovanje tega območja (5. člen SV8A) |
|  | Tretji odstavek 41. člena | V tretji alineji se za besedo »kabla« doda » skupaj z dosegom morebitnega brezžičnega daljinskega upravljalnika« | Upoštevano. |
|  | Tretji odstavek 41. člena | Kaj in kako pa predopozorilni znaki??? | Predopozorilni znaki so obravnavani v 19. členu. |
|  | 43. člen | Komentar na besedilo“ jasno vidni na razdalji 5 m.« Ali ni to prehudo? Indikator je majhen. Mogoče z daljnogledom ... | Indikator je take velikosti, da se lahko vidi na razdalji 5 m s prostim očesom, brez uporabe pripomočkov. |
|  | 46. člen | https://pisrs.si/api/datoteke/integracije/257513635 | Povezava se ne da odpreti. Če ne gre za pomoto, prosimo za konkreten predlog sprememb. |
| - 4 | 47. člen | Prosim za predlogo takega opisa, kjer je navedeno, kaj se točno mora biti upoštevano, da je ta ukrep izpolnjen. | Besedilo 47. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti daje splošen okvir, z navedbo »Povzetek ukrepov varovanja virov sevanja mora biti opisan v posebnem poglavju ocene varstva pred sevanji, katere vsebina je predpisana v predpisu, ki ureja pogoje in metodologijo za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji.« URSJV meni, da za dani namen ni potrebe po spreminjanju pravilnika v omenjenem 47. členu, lahko pa podamo nekaj dejstev in referenc, ki bodo lahko v pomoč piscu tega poglavja ocene varstva pred sevanji: • za kratko poglavje, ki opisuje ukrepe varovanja virov sevanja, ni predvideno (ni potrebno), da se podaja zelo podrobne podatke, ki bi lahko zahtevali označevanje s stopnjo tajnosti; • če organizacija uporablja in opravlja tudi prevoz zadevnih radioaktivnih virov, se glede varovanja med prevozom naveže in referira na varnostni načrt oziroma relevantne točke ADR (1.10); • URSJV pripravlja praktično smernico z naslovom »Ocena varstva pred sevanji za izvajanje sevalne dejavnosti v industriji in raziskavah« (PS 2.01), v kateri je napotek ter okvir, in sicer »Povzetek opisa ukrepov varovanja virov sevanja (vrsta/način varovanja, časovnica, posebni ukrepi, pisna navodila za izvajanje ukrepov varovanja) in kulture varovanja«; • ukrepi varovanja virov sevanja naj smiselno povzamejo skupek zahtev iz V. poglavja pravilnika – »Varovanje virov sevanja«, • organizacijam (ki uporabljajo ali opravljajo prevoz visokoaktivnih virov sevanja) je lahko v dodatno pomoč tudi dopis URSJV »Varovanje visokoaktivnih virov sevanja – v aktualni situaciji (nekaj dodatnih izhodišč in napotkov s strani URSJV)«, št. 357-2/2023/556 z dne 27. 10. 2023; • dobra praksa in pristop organizacij (uporabnikov, prevoznikov) je tudi spremljanje ključnih priporočil in vodičev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) na tem področju (ki jih omenja tudi prej omenjeni dopis), npr. o Nuclear Security Recommendations on Radioactive Material and Associated Facilities (IAEA, NSS no 14); o Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities (IAEA, NSS no 11-G (rev. 1)); o Security of Radioactive Material in Transport (IAEA, NSS no 9-G (rev. 1)); vsi omenjeni dokumenti so dostopni na spletu; seveda pa ni mišljeno, da bo opis zajemal »obširen elaborat varovanja« na podlagi omenjenih dokumentov ali varnostni načrt, marveč opis, pojasnjen v predhodnih alinejah, nakaže angažiranost organizacije, da ima vpeljane ukrepe, ki odvračajo morebitne storilce, ukrepe, ki omogočajo detekcijo, ukrepe, ki predstavljajo oviro/e (zadrževanje), ukrepe, da ocenijo morebitni dogodek in sprožijo ustrezno ukrepanje ter ključne vidike varnostnega menedžmenta. Pri pisanju ocene v vsakem primeru sodeluje RPE, ki bo svetoval, kaj se v tak opis napiše. Razen tega je enaka določba tudi v zdaj veljavnem pravilniku JV2/SV2. |
|  | Prva alineja 55. člena | Beseda »virov« se spremeni v »virom« | Upoštevano. |
|  | Prvi odstavek 56. člena | V uvodnem stavku se za besedno zvezo »virov sevanja« doda »oziroma namenske prostore uporabe« Komentar: Zaradi pregledovanja prostorov za industrijsko radiografijo. Dopuščam, da je kaj takega smiselno tudi za kake hude vire v medicini. | Upoštevano. |
|  | 56. člen | točka (1): 2 - na eno leto :...prazne vsebnike, narejene iz osiromašenega urana...Zakaj je potrebno letno pregledovati prazne vsebnike, saj se z njimi ne dogaja nič? | Vaš predlog je upoštevan na način, da se frekvenca pregleda pooblaščenega izvedenca spremeni na 3 leta. |
|  | Prvi odstavek 56. člena | - Komentar na »- vire sevanja v zdravstvu, ki oddajajo sevanja kot posledico pospeševanja delcev. » - kaj pa viri sevanja kot posledica popseševanja delcev v veterinarstvu? mogoče je mišljeno, da komplet veterina spada pod točko 2 zadnja alineja. Ampak potem lahko vsi viri v zdravstvu tudi spadajo sem.... - Tole je zelo nenavadna zahteva, saj si strokovno ne znam predstavljati, kaj bi to bilo. Pospeševanje delcev je v ZVISJV definirano kot pospeševanje z energijami nad 1 MeV. Torej bi jaz razumel, da bi tu v poštev prišle neke iracionalne meritve aktiviranih sestavnih delov LINACov, ki imajo dovolj visoke energije za proizvajanje nevtronov. Kaj drugega si ne morem percepiirat, da seva kot posledica pospeševanja delcev. Sem pa slišal interpretacijo URSVS, kar pa striže z 2. točko, kjer imamo jasno rentgene kot katodne cevi. Se strinjam z Jakovo interpretacijo, precej bolj benigne industrijske RTGje pregledujemo na 1 leto, kobejagi medicinske, ki vsi sevajo koristni snop v prostor pa bi na 3 leta. Če to lahko kdo strokovno zagovarja… - Povsem neskladna zahteva z zahtevami z zahtevami za industrijske vire: za precej manj nevarne vire sevanja v industriji npr. stacionarni industrijski XRF, kjer ni nikjer na dostopnih točkah mogoče izmeriti povišanih hitrosti doz, deluje pri nizkih napetostih npr. 50 kV in ima zelo ozko kolimiran snop – premera mm, se pregleduje 1x letno, po tem predlogu pa bi se npr. ukrepe varstva pred sevanji za interventeni RTG, veterinarskega RTG, itd, kjer izvajalci med delom lahko stojijo v bližini naprave pri znatno povišanih hitrostih doze, preverjali le na 3 leta. To je velik korak nazaj v primerjavi s prejšnjim pravilnikom, kjer je bilo to bolj ustrezno urejeno. Predlagam, da se ohrani zahteve iz obstoječega pravilnika. Se strinjam, raven varstva pred sevanji v medicini in v industriji bi bila potem popolnoma nesorazmerna. V diagnostikah zdravstvenih ustanov gre več stvari lahko narobe: menjava vrat v diagnostiko, zaščitnih stekel, nedelovanje prekinitvenih stikal, menjava slepih kljuk z običajnimi, vgradnja strojnih ali elektro inštalacij skozi zaščitne mavčne plošče, svinčeno zaščito ali masivne stene in strope... Lahko se tudi spremeni način dela pri pri izvajalcih radioloških posegov, kjer ne upoštevajo vseh ukrepov varstva pred sevanji, na kar jih opozorimo. Lahko naprimer delavci začnejo puščati odprta vrata v diagnostiko med slikanji: pri rednih pregledih pooblaščeni izvedenci z meritvami lahko demonstriramo, da je zapiranje vrat učinkovito in smiselno. Poleg tega izvedenci povabimo zaposlene, da so prisotni pri meritvah ravni sevanja in na tak način širimo znanje in zavedanje, občasno pa tudi pomirimo tiste delavce, ki so bolj zaskrbljeni zaradi sevanja, in odgovorimo na njihova vprašanja. - Izraz 'viri sevanja, ki oddajajo sevanja kot posledico pospeševanja delcev' se mi ne zdi najboljši. Bolje je našteti rentgenske naprave in pospeševalniki delcev. - Viri sevanja v medicini (RTGji) se s stališča varstva delavcev in prebivalstva v tem Pravilniku preverjajo na 3 leta (prej vsako leto). To nekako ni v soglasju s tem, da pa se v industriji vsako leto. Gre pa za podobno in tudi bolj nevarne vire sevanja. Medicinski fizik, ki izvaja preglede kakovosti medicinske opreme pa po veljavnem Pravilniku SV3 ne preverja varstva pred sevanji (nivoji sevanja itd…). Menim, da gre za neskladje in da je smiselno, da perioda pregledov za RTG v medicini ostane letna - letno preverjanje nivojev sevanja v prostoru, kjer se viri uporabljajo, v okolišnih prostorih, doze delavcev, izredni dogodki... itd. Če pa rečemo, da bo vse to delal medicinski fizik, potem pa pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanj v medicini niti ne rabimo več. Zakaj se ne napiše jasno, da gre za RTG aparate in se zavaja s pospeševanjem delcev? Kje je veterina? Do sedaj so bili RTG v medicini in veterini zajeti v 2. odstavku tega člena v prvi alineji. Ta določba je ostala in ne vem, ali sedaj za vire v medicini in veterini velja ali ne velja. Kaj sploh velja? | V prvem odstavku je pogostost pregledovanja radiološke opreme popravljena na zahteve iz zdaj veljavnega pravilnika, ki je na eno leto. |
|  | Prvi odstavek 56. člena | - Komentar na »prostore posebej namenjene za izvajanje industrijske radiografije« - Do sedaj je bil to nek nepisan dogovor. - Lahko, da je kaj takega smiselno tudi za kakšno medicinsko uporabo. | Spremembe glede načina pregledovanja virov sevanj v zdravstvu smo opustili in se ohranja sedaj veljavne določbe. |
|  | Prvi odstavek 56. člena | - Komentar na besedilo » zaprte vire sevanja, katerih aktivnost ali specifična aktivnost ne presega desetkratne ravni izvzetja za aktivnost ali specifično aktivnost;« - nazivna ali trenutna oz aktivnost ob izdaji dovoljenja/registraciji. - (V UV1 je npr. napisano: Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost) | Vedno je treba upoštevati aktivnost, ki je navedena na certifikatu proizvajalca vira sevanja. |
|  | 56. člen | - (2) (tretja alineja) nasprotujemo pregledom praznih vsebnikov, ki imajo sicer ščit iz osiromašenega urana, vendar v njih ni nobenega vira sevanja. Tak vir nima uporabne vrednosti in je zgolj hranjen v shrambi, saj izvajanje ind. radiografije z njim ni možno. V kolikor bi tak vsebnik želeli uporabiti, bi ga bilo treba pred polnjenjem z novim virom pregledati pri pooblaščencu. | Glej odgovor h komentarju 156. |
|  | 56. člen | Dodata se dva nova odstavka: (2) Veljavnost periodičnega pregleda vira sevanja iz prvega dostavka tega člena je do datuma prvega pregleda vira sevanja. Iz praktičnih razlogov se za periodični pregled smatra, da je pravočasen, če se opravi v časovnem oknu od 30 dni pred do 30 dni po datumu prvega pregleda. Komentar: Večkrat opažamo, da uporabniki namenoma zavlačujejo s pregledi, nekateri to celo odkrito priznajo. Predlagana je analogija tehničnemu pregledu avta, vedno je veljaven do datuma prve registracije, zamud ni. Tako politiko je potrebno uvesti tudi med preglede virov sevanja. Potem naj se nad tem vrši tudi ustrezen nadzor in izvaja ukrepe pri pregledih ki zamujajo > 1 mesca. Zobozdravstvo in veterina precej ''izsiljujeta'' oziroma namerno zavlačujeta s pregledi.... (3) Poročilo o pregledu iz prvega dostavka tega člena mora vsebovati najmanj naslednje podatke, v kolikor ni drugače zahtevano v naslednjih odstavkih tega člena: nedvoumne podatke o viru sevanja in njegovih značilnostih, ukrepih iz varstva pred sevanji, varnostnih in opozorilnih sistemih, izpolnjevanju zahtev za osebje, izdanih upravnih aktiv pristojnega organa, meritve doz, doznih hitrosti in/ali radioaktivne kontaminacije, ki jih izvede pooblaščeni izvedenec akreditiran po standardi ISO 17025:2017, in sicer na toliko mestih, da je mogoča ocena doz v primeru normalne uporabe virov sevanja in v primeru izrednih dogodkov ostale specifične podatke glede na vrsto vira sevanja Komentar: To trenutno zelo manjka pri poenotenju pregledov in poročil, pooblaščena izvedenca za varstvo pred sevanji imata različne pristope. ZVD se je že večkrat pritoževal nad obsegom meritev, ki jih IJS izvaja oziroma ne izvaja. Najbrž je tale osnutek vsebine poročila še potrebno dodelati. | Besedilo je bilo še dopolnjeno. Novo besedilo se glasi: (3) Če se periodični pregled vira sevanja opravi največ 30 dni pred ali največ 30 dni po poteku veljavnosti prejšnjega pregleda vira sevanja se veljavnost pregleda določi od datuma poteka veljavnosti prejšnjega pregleda za časovni interval, določen s prejšnjim odstavkom, pregled pa se v okviru tega intervala obravnava kot pravočasno izveden. Strinjamo se, da se lahko predpiše vsebina poročil. Besedilo novega odstavka je še malenkost dopolnjeno. Dodano je, da mora poročilo vsebovati tudi mnenje glede osebne varovalne opreme. Novo besedilo se glasi: (13) Poročilo o pregledu iz prejšnjega dostavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke: - nedvoumne podatke o viru sevanja in njegovih značilnostih, - ukrepih iz ocene varstva pred sevanji, - varnostnih in opozorilnih sistemih, - zahteve za osebje, - izdanih upravnih aktih pristojnega organa, - meritve doz, doznih hitrosti in/ali radioaktivne kontaminacije in sicer na toliko mestih, da je mogoča ocena doz pri običajni uporabi virov sevanja ter naknadna ocena doz v primeru izrednega dogodka, - specifične podatke glede na vrsto vira sevanja. - mnenje, ali viri sevanja, prostori, kjer se uporabljajo in shranjujejo in osebna varovalna oprema, izpolnjujejo merila sprejemljivosti za uporabo in shranjevanje. - predlagane popravne ukrepe, če vir sevanja, prostori, kjer se uporabljajo in shranjujejo in osebna varovalna oprema ne izpolnjujejo meril sprejemljivosti. |
|  | 4. odstavek 56. člena | Ni jasno kaj pomeni ekvivalentni pregled (je to pregled tujega pooblaščenega izvedenca oz. kakšne so zahteve, da je pregled ekvivalenten in kakšen certifikat proizvajalca je ustrezen – certifikat se lahko izda precej splošno. Praktično nemogoče je tudi zagotoviti, da se vir sevanja ne more poškodovati med prevozom in tega pooblaščeni izvedenec ne more jamčiti v oceni varstva pred sevanji. Jaz sem dodal dva odstavka, ki bi lahko to dilemo razčistila. | Spremenjeno na enakovreden način, tako kot v obstoječem pravilniku. Odstavek je še delno spremenjen. Novo besedilo odstavka se glasi: (14) Če gre za vire sevanja z razpolovno dobo krajšo od 6 mesecev, poročilo o pregledu virov sevanja pred začetkom uporabe iz prvega odstavka tega člena lahko nadomesti potrdilo o pregledu proizvajalca oziroma certifikat proizvajalca, ki mora vsebovati podatke o meritvah doz, doznih hitrostih in/ali radioaktivni kontaminaciji ter o testu puščanja zaprtega vira sevanja kot to določa 21. člen, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da okoliščine uporabe vira sevanja niso odvisne od namestitve vira in da ni mogoče, da bi se vir sevanja poškodoval med prevozom. |
|  | 8. odstavek 56. člena | - Komentar na besedilo » opozorilne luči;« - Kaj s predopozorilnimi znaki? | Upoštevano. |
|  | 8. odstavek 56. člena | - Komentar na besedilo »merilnike sevanja, ki jih uporablja izvajalec industrijske radiografije.« - Kako? Lahko ga samo primerja s svojim merilnikom. Ali je to dovolj? Koplikšno sme biti odstopanje? Ali preveri ustreznost glede na OVPS? Ali ustreza merilno območje? | Kot ste navedli, preveri če so ustrezni. Podrobno bo določeno v smernici o pregledovanju virov sevanja. |
|  | 9. odstavek 56. člena | Pred besedo »tehnični« se doda »originalni« | Ni upoštevano. Glej odgovor pri komentarju št. 19. |
|  | 58. člen | Velja za vse roke v 58. in 59. členu: Ta rok je absolutno prekratek, ker je vprašanje, kdaj bo Pravilnik sploh sprejet. Bolje je vezati relativno na npr. 1 leto po začetku veljavnosti tega pravilnika. | Uveljavitev pravilnika JV2/SV2 bo hkratna z uveljavitvijo pravilnika SV3 in ostalih pravilnikov, roki bodo ustrezno usklajeni, ko bodo pravilniki v vladni proceduri. |
|  | Drugi odstavek 59. člena | Kaj je z obstoječimi viri, ki se uporabljajo in ne izpolnjujejo te zahteve so pa vseeno varni.- Ali bodo morala podjetja nabaviti vse na novo? To je izjemen strošek in po mojem mnenju neupravičeno pretirana zahteva. Se strinjam, da lahko za nove to predpišemo za nazaj pa ne. | Dodana je prehodna določba, ki določa dovolj dolg rok za uskladitev. Imetniki so bili že v letu 2018 pisno obveščeni, da bo prišlo do prepovedi uporabe starih gamamatov. Imetniki so do sedaj tudi že zamenjali te stare naprave z novimi, ki ustrezajo določbam prvega odstavka 39. člena tega pravilnika. |

Opomba: Številčenje členov iz predloga pravilnika se je v zadnji verziji spremenilo, zato se številke členov v zadnji verziji ne ujemajo povsem s tistimi, ki so podane zgoraj v tabeli.